П Р О Т О К О Л

итогов тендера по  закупу медицинских изделий, требующих сервисного обслуживания по Лотам №1-5:

Лот №1 – Стерилизатор паровой (горизонтальный

Лот №2 -  Смотровое кресло

Лот №3 – Устройство фототерапии

Лот №4 – Кровать акушерская

Лот №5 – Отсасыватель медицинский

г. Петропавловск                                                                         11 февраля   2020 года

11 часов местного времени

Тендерная комиссия в составе:

| # Ашимова Дина Темиртасовна- председатель тендерной комиссии, заместитель главного врача КГП на ПХВ «Областная больница» КГП «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области» Ишин Сергей Сергеевич - заместитель председателя тендерной комиссии, заведующий отделением анестезиологии и реанимации КГП на ПХВ «Областная больница» КГП «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области» Зайнутдинова Ирина Юрьевна – член тендерной комиссии, главная медицинская сестра КГП на ПХВ «Областная больница» КГП «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области» Озерова Наталья Викторовна – член тендерной комиссии врач статист КВЦ КГП на ПХВ «Областная больница» КГП «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области» # Нурмолдина Эльмира Хусаиновна - член комиссии, юрист-консульт # административного отдела КГП на ПХВ «Областная больница» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области» # Секретарь комиссии: # Мичюдас Елена Михайловна – менеджер по закупу КГП на ПХВ «Областная больница» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области», в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (далее-Правила), провела тендер по закупу медицинских изделий, требующих сервисного обслуживания по Лотам №1-5. |  |
| --- | --- |

В тендерную документацию изменения не вносились.

Сумма, выделенная для закупки составляет: 25011500,00 тенге, в том числе по лотам:

| № Лота | Наименование | Сумма (тенге) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стерилизатор паровой горизонтальный | 9 215 600,00 |
| 2 | Смотровое кресло | 2 720 000,00 |
| 3 | Устройство фототерапии | 630 000,00 |
| 4 | Кровать акушерская | 9 154 600,00 |
| 5 | Отсасыватель медицинский | 3 291 300,00 |

Тендерную заявку на участие в тендере представили следующие потенциальные

поставщики:

| № п/п | Наименование поставщика | Адрес | Дата и время представления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «ФАРМ-ТРЕЙД-НТ» | г.Нур-Султан, ул.Керей Жанибек хандар, дом 5, офис 26 | 31.01.2020 г. 12:00 мин. |
| 2 | ТОО «Теникс-СК» | СКО, г.Петропавловск, ул.Жамбыла,249 | 05.02.2020 г. 10:45 мин. |
| 3 | ТОО «Компания Коктау» | г.Костанай, ул.Урожайная,16 каб.309 | 05.02.2020 г. 10:52 мин. |
| 4 | ТОО «ОрдаМедПетропавловск» | СКО, г.Петропавловск, ул.Чкалова,48 оф.222 | 05.02.2020 г. 11:14 мин. |
| 5 | ТОО «Гелика» | СКО, г.Петропавловск, ул.Маяковского,95 | 05.02.2020 г. 14:35 мин. |
| 6 | ТОО «MEDICA Trade» | г.Шымкент, ул.Толстого,122, оф.27, д.496,10 | 06.02.2020 г. 09:05 мин. |
| 7 | ТОО «SATY INVEST» | СКО, г.Петропавловск, ул.Нурсултана .Назарбаева, 158 | 06.02.2020 г. 09:30 мин. |

3.  Потенциальные поставщики  ТОО «ФАРМ-ТРЕЙД-НТ», ТОО «Гелика», ТОО «Теникс-СК»,  ТОО «Компания Коктау», ТОО «ОрдаМедПетропавловск»,  ТОО «MEDICA Trade»,  ТОО «SATY INVEST»  соответствует квалификационным требованиям, согласно с п.13 Правил.

Заявки потенциальных поставщиков, не соответствующих требованиям утвержденной Тендерной документации:

- ТОО «ФАРМ-ТРЕЙД-НТ» по Лоту №4:

Техническая спецификация не соответствует  требуемой технической характеристике Заказчика:

- максимальная высота без матраса 960 мм  (требуемая 955 мм)

- не представлено письмо об отсутствии необходимости внесения в реестр системы единства измерений на заявленный товар, согласно пп.5 п.21 гл.4 Правил.

-ТОО «Теникс-СК» по Лоту №1 в части технической спецификации - отсутствуют точные технические характеристики заявленного товара, так как согласно пп.1 п.65 Правил, «техническая часть тендерной заявки содержит: 1) технические спецификации с указанием точных технических характеристик заявленного товара, …..»:

-потребляемая мощность, время выхода на режим стерилизации, масса изделия, наклоны секций на кровати, высота кровати и т.д.

- ТОО «Компания Коктау» по Лоту № 2, в части технической спецификации - отсутствуют точные технические характеристики заявленного товара, согласно пп.1 п.65 Правил:

-общая длина изделия, длина спинной секции, общий вес и т.д.

- не представлено письмо об отсутствии необходимости внесения в реестр системы единства измерений на заявленный товар, согласно пп.5 п.21 гл.4 Правил.

-ТОО «ОрдаМедПетропавловск» по Лоту №2 -заявленные технические параметры на изделие не соответствуют требуемым:

-диапазон регулировки высоты, общая ширина, заявленный вес изделия 130 кг (требуемый 75 кг)

-ТОО «MEDICA Trade» по Лоту №1,2 - в части технической спецификации - отсутствуют точные технические характеристики заявленного товара, согласно пп.1 п.65 Правил:

- объем стерилизационной камеры, время выхода на режим стерилизации, масса стерилизатора, длина спинной секции кровати, общий вес кровати и т.д.

- ТОО «SATY INVEST» по Лоту №1 -  в части технической спецификации - отсутствуют точные технические характеристики заявленного товара, согласно пп.1 п.65 Правил:

- потребляемая мощность, время выхода на режим стерилизации, масса изделия и т.д.

-оформление заявки  не соответствует требованиям утвержденной Тендерной документации (не пронумерованы страницы).

Замечание по технической части: не представлены  Сведения  о наличии и количестве специалистов в заявках: ТОО «Гелика», ТОО «Компания Коктау», ТОО «ОрдаМедПетропавловск»,  ТОО «SATY INVEST».

4. Предлагаемый товар представлен в Приложении 1 к настоящему Протоколу.

5. Эксперты не привлекались.

6. Тендерная комиссия по результатам проведенного тендера

РЕШИЛА:

1.Отклонить заявки следующих потенциальных поставщиков:

ТОО «Компания Коктау» по Лоту №2, согласно пп.12,15 п.80 Правил, ТОО «Теникс -СК» по Лоту №1, согласно пп.12 п.80 Правил, ТОО «ФАРМ-ТРЕЙД-НТ» по Лоту №4, согласно пп.12,15 п.80 Правил, ТОО «ОрдаМед Петропавловск» по Лоту №2, согласно пп.12 п.80 Правил, ТОО «SATY INVEST» по Лоту №1, согласно пп.12, 23 п.80 Правил, ТОО «MEDICA Trade» по Лотам №1,2, согласно пп.12 п.80 Правил.

2. Признать тендер не состоявшимся по:

- Лоту №1,  согласно пп. 4    п.84 Правил (допущен один потенциальный поставщик)

- Лотам №2,4  согласно пп.3 п.84 Правил (не допущен ни один потенциальный поставщик)

- Лотам № 3,5 , согласно пп.2 п.84 Правил (представлено менее 2 тендерных заявок)

| Председатель комиссии | _______________ | Ашимова Д.Т. |
| --- | --- | --- |
| Заместитель председателя | _______________ | Ишин С.С. |
| Члены комиссии: | ________________ | Нурмолдина Э.Х. |
|  |  | Озерова Н.В. |
|  |  | Зайнутдинова И.Ю. |
| Секретарь комиссии: | _______________ | Мичюдас Е.М. |