Приложение 2 к Тендерной документации

Технические спецификации закупаемых товаров

| № лота | Наименование закупаемых товаров | Характеристика | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заплата сосудистая | 10x75 мм Вязаная заплата. Вязаная заплата для реконструкции сонных и бедренных артерий. Форма: анатомическая и прямоугольная. Материал - дакрон. Проницаемость: <10 ml/cm2/min. под 120 мм рт.ст. Толщина: 0,45 мм. Нулевая хирургическая проницаемость обеспечивается за счет коллагенового покрытия. Не требует предварительного пропитывания имплантата кровью. Совместима с различными видами шовных материалов. Высокая эластичность стенки способствует легкому прокалыванию заплаты с сопротивлением: > 17 N Отсутствие кровотечения из мест проколов. Заплата легко моделируется, при обрезании отсутствует разволокнение стенки. Максимально гладкие внутренняя и наружная поверхности для лучшей гемодинамики и формирования неоинтимы. Размер анатомическойформы (мм) 6 х75, 8x75, 10x75. Размер прямоугольной формы (мм) 6 х75, 8x75, 10x75, 14x75, 20x120, 25x125. Стерилизация 0-облучением. | шт |
| 2 | Протез сосудистый бифуркационный | 18х 9х 9 Биологическая инертность, отсутствие реакции организма на имплантацию. Материал - Дакрон (полиэстер). Вязаная структура протеза основывается на двухгребёночном основовязаном переплетении Прочность материала - устойчивый к долговременной нагрузке на растяжение. Легкость моделирования, отсутствие разволокнения стенки при рассечении. Сопротивление при проколе стенки составляет не более 2.31 Ньютон, высокая эластичность. Оптимальное прилегание протеза к артерии. Гемодинамическая корректная конфигурация в зоне бифуркации, обеспечение плавного кровотока и ламинарный поток от протеза к сосуду. Тромборезистентность. Специальное покрытие протеза коллагеном 1 типа, обеспечивает минимальную (нулевую) проницаемость для достижения минимальной кровопотери и устранения необходимости предварительного пропитывания имплантата кровью. Не содержит канцерогеннвызываемых у человека веществ: формальдегид, глютаральдегид Отсутствие кровотечения из проколов протеза. Низкая вероятность формирования аневризмы в зоне анастомозов. Совместимость с различным шовным материалом. Внутренний диаметр основной части (мм) х диаметр браншей (мм) х итоговая длина (см); 18x9; длина (см): 5 | шт |
| 3 | Протез сосудистый бифуркационный | Биологическая инертность, отсутствие реакции организма на имплантацию. Материал - Дакрон (полиэстер). Вязаная структура протеза основывается на двухгребёночном основовязаном переплетении Прочность материала - устойчивый к долговременной нагрузке на растяжение. Легкость моделирования, отсутствие разволокнения стенки при рассечении. Сопротивление при проколе стенки составляет не более 2.31 Ньютон, высокая эластичность. Оптимальное прилегание протеза к артерии. Гемодинамическая корректная конфигурация в зоне бифуркации, обеспечение плавного кровотока и ламинарный поток от протеза к сосуду. Тромборезистентность. Специальное покрытие протеза коллагеном 1 типа, обеспечивает минимальную (нулевую) проницаемость для достижения минимальной кровопотери и устранения необходимости предварительного пропитывания имплантата кровью. Не содержит канцерогеннвызываемых у человека веществ: формальдегид, глютаральдегид Отсутствие кровотечения из проколов протеза. Низкая вероятность формирования аневризмы в зоне анастомозов. Совместимость с различным шовным материалом. Внутренний диаметр основной части (мм) х диаметр браншей (мм) х итоговая длина (см); 16x8 длина (см): 50 | шт |
| 4 | Протез сосудистый линейный PTFE | Биологическая инертность, отсутствие реакции организма на имплантацию. Протез сосудистый из ПТФЭ для реконструкции периферических сосудов. Изготовлены из чистого политетрафторэтилена (PTFE) Зго поколения по технологии OW , что придает протезу следующие свойства: - высокая эластичность, мягкость - устойчивость к сгибу и скручиванию; - сопротивляемость распространению инфекции; - высокая тромборезистентность Наружное витое армирование Микропористая структура, состоящей из узлов и фибрилл различной длины. Пористость 20-60 микронов (сниженный риск кровоточивости и увлажнения, улучшенный процесс формирования неоинтимы) Размеры: - внутренний диаметр - 6, 7, 8 мм - длина - 40см | шт |
| 5 | Протез сосудистый линейный армированный | PTFE протез с покрытием гепарином и спиральным армированным 8*80 см. | шт |
| 6 | Стенты с лекарственным покрытием | "Коронарный стент с лекарственным покрытием на основе высоколипофильного цитостатика. Назначение Для проведения стентирования коронарных артерий. Основные функциональные требования, технические характеристики. Возможность выбора диаметра стента 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 мм. Широкого диапазона длины стента 8,11, 14, 18, 24, 28, 33, 36 мм. Лекарственное покрытие с высоколипофильным цитостатиком. Биодеградируемое покрытие включающего лекарственное вещество на основе полилактонной кислоты. Покрытие только на внешней поверхности стента. Полное высвобождения лекарственного вещества и разрушения полимерного покрытия в течение 6-9 мес. Материал стента на основе стали L316.Дизайн балок – гофрированные кольца, дизайн ячеек – quadrature link с s-образными коннекторами. Толщина стенки стента не более 0,0047” Поперечный профиль стента не более 0,045”. Кроссинг профиля для стента диаметром 3 мм не более 0,045” Содержание лекарственного вещества не менее 15,6 мкг/мм длинны стента. Входной профиль стента в стеноз – не более 0,016”. Входной профиль системы доставки не менее 0,018” Расчетное давление разрыва 16 АТМ для стентов диаметром 2,25-3,00 мм; 14 АТМ для диаметров 3,5-4,0 мм. Номинальное давление не выше 6 ATM.. Система доставки с трехлепестковым балонном для всех диаметров и длин. Рабочая длина шахты – не более 142 см. Гидрофильное покрытие на дистальной части системы доставки. Размеры по заявке заказчика." | шт |
| 7 | Стенты с лекарственным покрытием | Коронарный стент с лекарственным покрытием, включающим лекарственное вещество на основе полимера (D, L-лактид-со-капролактон), время абсорбации которого синхронно с высвобождением лекарства (3-4 месяца), что приводит к снижению риска рестеноза и тромбоза, так же сиролимуса (активное вещество). Основные функциональные требования, технические характеристики: наличие диаметра стента 2,25 мм; 2,5 мм; 2,75 мм; 3,0 мм; 3,5 мм 4,0 мм. Наличие широкого диапазона длины стента 9, 12, 15, 18, 24, 28, 33 и 38мм. Соответствует основным требованиям и стандартам ЕС (СЕ mark) для следующих категорий пациентов: с инфарктом миокарда с подъемом и без подъема сегмента ST, острым коронарным синдромом, сахарным диабетом, многососудистыми поражениями, бифуркационными поражениями, а также пациентов старше 65 лет, пациентов мужского и женского пола, пациентов с полной окклюзией поражения, протяженными участками поражения, поражениями малых коронарных сосудов, рестенозом (включая рестеноз внутри стента), поражениями устья сосудов, поражениями левой коронарной артерии, подходит как для бедренного, так и для радиального доступа. Материал стента на основе сплава кобальт хрома L605, с дизайном стента открытая ячейка, что позволяет улучшить доступ к боковым ветвям при бифуркационных поражениях. Доза лекарства 3,9 мкг/мм длины стента. Высвобождение лекарственного вещества в течении 3-4 месяцев. Возможность обоснованной отмены 2-й антитромбоцитарной терапии через 1 месяц после имплантации стента, важно для пациентов нуждающимся в дополнительной последующей операции во избежание риска кровотечения. Покрытие лекарства только на аблюминальной части стента для быстрой эндотелизации и снижению риска тромбоза стента, что особенно критично для пациентов больных диабетом, градиентное покрытие для исключения деламинации полимера и отсутствия риска микроэмболизации сосудов (покрывает только неподвижные части конструкции стента). Толщина балки стента 80 µm. Обязательное наличие системы доставки с трехлепестковым низкокомплаентным баллоном и номинальным давлением не ниже 9 АТМ для всех диаметров и длин. Материал баллона Нейлон 12, маркеры платиновые. Покрытие системы доставки дистальное – гидрофильное и проксимальное - силиконовое. Диаметр дистальной части - не более 2,6 Fr., проксимальной 2 Fr. Минимальная рабочая длина системы доставки 144 см. Входной профиль системы доставки не более 0,017” (0,43 мм). Возможность использования системы стента при стентировании через лучевую артерию с проводниковым катетером диаметром 5 Fr (1,42 мм/0,056”) | шт |
| 8 | Стенты с лекарственным покрытием | Система установки коронарного стента, выделяющего эверолимус, диаметром (мм): 2; 2.25; 2.5; 2.75; 3; 3.25; 3.5; 4; длиной (мм): 8; 12; 15; 18; 23; 28; 33; 38; 48. Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец соединенных 3мя перемычками по типу "вершина-к-впадине". Материал стента: кобальт хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032 inch (0.0813мм). Система доставки: баллонный катетер быстрой смены 145см из пебакса (полиэфира) совместимый с 0.014" проводником. 2 рентгеноконтрастных маркера по краям стента. Профиль кончика не более 0.017". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.042" (стент 3.0x18мм). Протяженность цилиндрической части баллона за края стента не более 0.65мм. Длина конуса баллона не более 2мм для стентов 2.25-3.0 мм. 5ти-лепестковая укладка баллона. Номинальное давление (NP) 10 атм; расчетное давление разрыва (RBP) 18атм. Срок годности 36 месяцев. | шт |
| 9 | Стенты с лекарственным покрытием | Материал стента- кобальтовый сплав. Дизайн стента выполнен на основе непрерывной синусоидной технологии– спиральное U-соединение коронообразных модулей с помощью точечной лазерной спайки. Дизайн ячейки стента- полуоткрытый.Номинальное давление раскрытия 9 атм. Давление разрыва (RBP) 16 атм. Профиль для стента 3.0 мм 0.041”. Ультра тонкие элементы ячеек 0.0036". Площадь поверхности стента 3,5*18 - 109,1 мм2. Профиль для стента 3.0 мм - 0.043”. Наличие полного спектра диаметров стентов 2.25 - 4.0мм, длина стента 8 - 38 мм. Совместимость с проводниковым катетером 5 F (0.056”). Лекарственное липофильное антипролиферативное вещество зотаролимус с противоспалительным действием с широким терапевтическим окном из группы “лимусов”. Наличие биосовместимого гидрофильного трёхкомпонентного полимера. Концентрация активного вещества из расчета 10мкг препарата на 1 мм длины стента. Срок выделение препарата 180 дней. Полная эндотелизация прутьев стента к 28 дню. Срок стерильности с момента изготовления 24 мес | шт |
| 10 | Стенты с лекарственным покрытием | Биорезорбируемый скаффолд из магниевого сплава с активным покрытием: биодеградируемый полимер Полилактид (L-ПЛА, Poly-L-Lactic Acid, PLLA) включающий антипролиферативный препарат Сиролимус. Доза лекарственного вещества не более 1.4 мкм/мм2. Толщина и ширина каркаса не более 150 мкм. Длина каркаса: 15, 20, 25 мм. Номинальный диаметр каркасов: 3.0; 3.5 мм. Максимально расширяемый диаметр не менее номинальный диаметр + 0,6 мм. Два танталовых рентгенконтрастных маркера на обоих концах каркаса. Система доставки быстрой смены. Материал баллона: полукристаллический полимер. Система доставки снабжена гидрофобным покрытием на наружной поверхности проксимального ствола и гидрофильным покрытием на наружной поверхности дистального ствола. Метки ствола расположены на гипотрубке в двух местах и указывают на длину катетера при плечевом (92 см) и бедренном доступе (102 см) от дистального конца системы доставки. Рекомендуемый интродьюсер не более 6F (мин. 0,070” - 1,778 мм). Диаметр проводника не более 0.014” (0.3556 мм). Диаметр проксимального тубуса (шафта) не более 2,0 F. Диаметр дистального тубуса (шафта) не более 2,9 F. Номинальное давление не менее 10 атм. Расчетное давление разрыва баллона не менее 16 атм. для всех размеров. | шт |
| 11 | Стенты с лекарственным покрытием | Материал стента: кобальт-хромовый сплав, L-605 с двумя типами покрытия. 1) Пассивное покрытие: аморфный карбид кремния, 2) активное покрытие: биодеградируемый полимер Полилактид (L-ПЛА, Poly-L-Lactic Acid, PLLA) включающий антипролиферативный препарат Сиролимус. Доза лекарственного вещества не более 1.4 мкг/мм2. Лекарственное вещество выделяется в течении 12-14 недель. Толщина каркаса для стентов Ø 2,25 -3,00 мм - не более 60 мкм (0,0024”) и для Ø 3,5-4,0 мм – не более 80мкм (0,0031”). Кроссинг профиль стента не более 0.039” (0.994 мм) для Ø3мм. Конструкция каркаса стента: матричный, по типу двойной спирали. Длина стентов: 9, 13, 15, 18, 22, 26, 30, 35, 40 мм. Номинальный диаметр стентов: 2.25/2.5/2.75/3.0/3.5/4.0 мм. Система доставки быстрой смены. Предукорочение стента номинальным диаметром 2.25-3.0мм: 0% и диаметром 3.5-4.0 мм: -0.7%. Материал баллона: полукристаллический ко-полимер. Покрытие дистального тубуса (шафта) гидрофильное. Два вмонтированных платиноиридиевых маркера с нулевым профилем. Диаметр проводника не более 0.014” (0.3556 мм). Диаметр проводникового катетера не более 5 F (минимальный внутренний диаметр 0.056” (1.4224 мм). Диаметр дистальной торцевой части (профиль входа) - 0.017” (0.4318 мм). Рабочая длина катетера - 140 см. Диаметр проксимального тубуса (шафта) не более 2,0 F. Диаметр дистального тубуса (шафта) стента номинальным диаметром не более 2.25 – 3.5 мм - 2,6 F. Диаметр дистального тубуса (шафта) стента номинальным диаметром 4,0 мм не более 2,8 F. Номинальное давление не менее 8 атм. Расчетное давление разрыва баллона не менее 16 атм. для всех размеров. Диаметр стента 2,25 мм при давлении 8 атм.: 2.25 мм. Диаметр стента 2,25 мм при давлении 16 атм.: 2,50 мм. Наличие Системы усиленной передачи воздействия шафта. Маркеры тубуса (шафта) на расстоянии 92 см и 102 см от наконечника. Подтверждение клинической эффективности и безопасности стента по результатам рандомизированных клинических исследований с участием не менее 32500 пациентов. Срок хранения не менее 24 месяцев. | шт |
| 12 | Стенты с лекарственным покрытием | Система коронарного стента , содержащего лекарственный препарат Сиролимус, предназначен для улучшения диаметра коронарного просвета у пациентов с симптоматической ишемической болезнью сердца, обусловленной de novo, а также внутристентовых очагов повторного сужения (длины « 56мм) в нативных коронарных артериях с диаметром эталонного сосуда от 2,25мм до 3,5мм у пациентов, которым можно делать чрескожную транслюминальную коронарную ангиопластику (ЧТКА) и стентирование. Тип стента Расширяющийся баллон Дизайн стента: Конусовидный с уникальным гибридным дизайном ячеек, включающий разумное сочетание открытого и закрытого типа этих ячеек Длина стента 30, 40, 50, 60 мм (длина стента обусловлена сложностью лечения протяженных стенозов) Диаметр стента 2.75-2.25, 3.00-2.50, 3.50-2.75 мм, 3.50-3.00 мм Толщина балки - 65 мкм Площадь поверхности (Max) 299.66 мм2 (диаметр: 3.50 - 3.00 мм, длина стента: 60 мм) | шт |
| 13 | Баллонные катетеры для предилатации | Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник длиной 145см. Проксимально однопросветный сегмент в виде металлической гипотрубки с просветом 0.021" (0.53мм) скошенной на конце, дистально двухпросветный сегмент из гибкого полимера. Соединение между сегментами без внутреннего мандрена. Двойное гидрофильное покрытие снаружи и гидрофобное покрытие канала проводника. Диаметр шафта проксимально/дистально 2.1/2.4F, 2.1/2.3F , для баллонов высокого давления 2.2/2.5 F.длина кончика 3мм. Профиль вхождения в поражение: 0.0168" (0.42мм). Профиль прохождения 0.021" (0.53мм) в средней части баллона (кроссинг профиль). Материал баллона: пебакс (полиэфир). Двухслойная стенка баллона для размеров 2.25 - 5.0мм. Номинальное давление (NP) 8 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм. 3х лепестковая укладка баллона. Интегрированные в шафт вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной 1.0мм и 1.1мм. Длина плеча (конусной части баллона) 3.3мм. Размерный ряд: диаметр 1.2, 1.5, 2.0мм, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5, 5.0мм , длина 6, 8, 12 ,15, 20, 25, 30мм. Срок годности 36 месяцев. | шт |
| 14 | Баллонные катетеры для постдилатации | На катетеры нанесены метки для использования при введении через плечевую или бедренную артерию. Rx – порт, расположенный на 25 см дистальнее мягкого наконечника, служит выходом для наконечника. Баллон покрыт гидрофильным покрытием, которое продолжается и проксимальнее баллона в сторону Rx – порта. Материал баллона – нейлон. Проксимальная часть катетера закрыта, снабжена люеровским портом для раздувания/сдувания баллона. Наличие двух рентгенконтрастных платина-иридиевых (обжатие и нулевой профиль) маркеров позволяют контролировать положение катетера относительно кончика проводника катетера плечевой (90 см) или бедренной (100 см) артерии. Длина кончика 3.5±0.5мм. Профиль кончика 0.019´´. Профиль баллона 0.70 до 1.30мм для всех диаметров. Баллонный дилатационный катетер должен быть совместим с ≤ 0.014” (0.36 мм) проводниками и ≥5F (0.056” /1.42 мм) системой доставки катетера. Рабочая длина составляет от 140- 142 cm. Диаметр проксимального шафта – 1,98 F, диаметр дистального шафта – 2,7 F. Номинальное давление (NP) 12 АТМ, давление разрыва (RBP) 20 АТМ. Катетер должен иметь размеры баллона - диаметр (мм): 2.0, 2.25, 2.50, 2.75, 3.0, 3.50, 4.00, 4.50 и длиной (мм): 8,10,13,15,18,23,28,30,35,38,45. Стерилизация - этилен оксидом. | шт |
| 15 | Проводниковые катетеры | Материал проводникового катетера на основе Нейлона Vest-Tech. Наличие инкапсулированной металлической оплетки в стенке катетера, технология FullWall. Плоское сечение металлической оплетки. Наличие рентгеноконтрастной метки на 4 мм проксимальнее мягкого кончика катетера. Внутренний диаметр у катетеров:- 6F - 0.071”. Наружный диаметр 5-8F | шт |
| 16 | Коронарные проводники | Универсальные коронарные проводник для острых окклюзии Диаметр: не более 0,014" (0,3556 мм) Наличие длин, см: 180-190 см Материал сердечника: наличие нержавеющая сталь, Тип сердечника: Технология изготовления «composite core» наличие однокомпонентный из стали и дублирующий, идущий параллельно витой микросердечник из стальных проволок. Передача вращения наличие 1:1 Усиление, необходимое для изгиба дистальной части проводника 0.5. 0,7 г. Дистальная рентгенокотрастная спираль, длиной: 3 см Проксимальная спираль из нержавеющей стали, длиной: 15- 25 см Покрытие проксимальной спирали: наличие PTFE Наличие дублирующей (внутренней) оплетки сердечника. Возможность удлинения до: не менее 300 см Варианты покрытия дистальной части: наличие гидрофильное. Варианты поддержки: наличие стандартная и дополнительная Варианты дистального кончика: наличие прямой и J Возможность использования многократно во время одной операции- для обеспечения доступа к сосудам, имеющим различные анатомические характеристики, для прохождения зон поражения, включая субтотальные стенозы, а так же для доставки инструментов- коронарных баллонов и стентов. Срок хранения с момента производства, мес.: не менее 24 | шт |
| 17 | Коронарные проводники для хронических окклюзий | Коронарные проводники для субтотальных и диффузных окклюзии Диаметр: не более 0,014" (0,3556 мм) Наличие длин, см: 180 см Наличие длин спирали: 11,12.30,20,17, Материал сердечника: наличие нержавеющая сталь, Тип сердечника: наличие однокомпонентный из стали и дублирующий, идущий параллельно витой микросердечник из стальных проволок. Передача вращения наличие 1:1 Дистальная рентгенокотрастная спираль, длиной: 3, 11,17,20, см Проксимальная спираль из нержавеющей стали, длиной: 15, 25 см Покрытие проксимальной спирали: наличие PTFE Возможность удлинения до: не менее 300 см Варианты покрытия дистальной части: наличие гидрофильное Варианты жесткости кончика: наличие высокой гибкости, гибкий, средней гибкости, жесткий, высокой жесткости Варианты поддержки: наличие стандартная и дополнительная Варианты дистального кончика: наличие прямой и J Степень жесткости кончика в граммах, 0.8г, 1.0 г, 3.0 г,4.0 г,5.0 г.6.0 г, 9.0 г, 12.0 г,20.0 г. Возможность использования многократно во время одной операции- для обеспечения доступа к сосудам, имеющим различные анатомические характеристики, для прохождения зон поражения и так же для доставки инструментов- коронарных баллонов и стентов. Срок хранения с момента производства, мес.: не менее 24 | шт |
| 18 | Аспирационные катетеры | Катетер с гидрофильным наружным покрытием 40 см. Наличие инкапсулированной металлической оплетки в стенке катетера, технология FullWall. Плоское сечение металлической оплетки. Наличие рентгеноконтрастной метки на 1,5 мм проксимальнее мягкого кончика катетера. Совместимость с проводником 0.014", с проводниковым катетером 6F. Длина катетера 140 см. Диаметр кончика 0.068". Внутренний просвет 0,043". Мягкий атравматичный кончик с фигурным срезом запатентованной конфигурации. Поставка в наборе с двумя шприцами для аспирации по 30 мл, двумя фильтрационными корзинками с размером пор 40 µ и аспирационной линией с поворотным краном на два положения. | шт |
| 19 | Дилатационный и перфузионный коронарный катетер | Дилатационный и перфузионный коронарный катетер - предназначен для диагностики и лечения поражений коронарных артерий с острой тотальной окклюзией. Катетер позволяет: расширить стенозированный участок острой тотальной окклюзии до диаметра 1,42 мм (4,26 F), определить локализацию и протяженность поражения, визуализировать состояние артерии дистальнее места острой тотальной окклюзии, а также местно ввести лекарственные средства. Дилатационный и перфузионный коронарный катетер 0,014"" – быстрозаменяемый катетер для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики (ЧТКА), имеет одно отверстие в проксимальной части и двойное в дистальной: Постепенно увеличивающийся диаметр внешнего просвета позволяет добиться эффекта расширения. Общая длина катетера 138см (+/-2 см)., дистальная часть 25 см., материал дистальной части Pebax. Профиль прохождения (кончик) ≤0,018"" (0,457 мм), длина кончика 2,5 (+/-1 мм)., поперечный профиль ≤0,026"". Радиоизотопные маркеры: Четыре 24-каратных золотых маркера. Катетер имеет атравматический закругленный кончик конической формы для пенетрации тромба, вызывающего тотальную окклюзию просвета сосуда. Диаметр катетера постепенно увеличивается, достигая максимума в 1,42 мм (4,26 F). Подобная конструкция позволяет добиться эффекта Доттера перед установлением стента или устройств для ЧТКА, а также местно вводить лекарственные средства и проводить дистальную ангиографию, при наличии тромба, посредством введения контрастной среды через катетер. Нажимная мощность и гибкость (на дистальном конце) катетера высокая. Управляемость высокая. Совместимость с принадлежностями: Совместим с любым проводниковым катетером размером 6F, совместим с коронарным проводником размером 0,014"" (0,356 мм). Совместим с физиологическим солевым раствором с гепарином и контрастной средой. Совместим со стандартными лекарственными средствами для ЧКВ. Катетер имеет стилет и оболочку, как защитные элементы для дистального отдела. Упаковка индивидуальная, стерильная. Способ стерилизации - этиленоксид. " | шт |
| 20 | Интродьюсеры в комплекте с иглой для феморального доступа | Интродьюсер феморальный. Возможность выбора диаметра 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Fr. Возможность выбора длины интродьюсеров длиной 7, 10 см. Возможность выбора интродьюсеров с ренгенконтрастной меткой. Возможность выбора цветовой кодировки диаметра интродьюсера. Возможность выбора двухслойной стенки, с внешним слоем из ETFE. Возможность выбора в комплекте дилятатора, гемостатического клапана. Наличие защитного механизма на дилятаторе, препятствующего самопроизвольному открытию. Возможность выбора интродьюсеров с гидрофильным покрытием. Наличие интродьюсеров с иглой в комплекте 20 G x 32 mm, 20 G x 51 mm, 18 G x 64 mm, 18 G x 70mm. Наличие возможности выбора комплекта интродьюсера с металлической иглой или иглой-катетером. Возможность выбора педиатрических наборов. Наличие выбора длин минипроводника 45см, 80см. Наличие выбора диаметра мини проводника: 0,018",0,021", 0,025", 0,035", 0,038" | шт |
| 21 | Интродьюсеры в комплекте с иглой для радиального доступа | Интродьюсер для трансрадиального доступа. Возможность выбора диаметра 4, 5, 6, 7 Fr. Возможность выбора длины интродьюсеров длиной 7, 10 см. Возможность выбора интродьюсеров с ренгенконтрастной меткой. Возможность выбора цветовой кодировки диаметра интродьюсера. Возможность выбора двухслойной стенки, с внешним слоем из ETFE. Возможность выбора в комплекте дилятатора, гемостатического клапана. Наличие з ащитного механизма на дилятаторе, препятствующего самопроизвольному открытию. Возможность выбора интродьюсеров с гидрофильным покрытием. Наличие интродьюсеров с иглой в комплекте. Наличие возможности выбора комплекта интродьюсера с металлической иглой или иглой-катетером. Возможность выбора педиатрических наборов. Длина дилататора (мм): 125; 155. Наличие выбора диаметра прямого, стального мини проводника: 0,018", 0,021",0,025". Длина прямого, стального мини проводника 45см. Игла 20Gx 35мм (для мини проводника 0,025"), игла 21Gx 35мм (для мини проводника 0,018"), игла 22Gx 35мм (для мини проводника 0,018") | шт |
| 22 | Интродьюсер для трансрадиального доступа в комплекте с манжетой для гемостаза | Интродьюсер для трансрадиального доступа. Возможность выбора диаметра 5, 6, 7 Fr. Наружный диаметр интродьюсеров: 5 Fr - 2,13 мм, 6 Fr - 2,46 мм, 7 Fr - 2,79 мм. Возможность выбора длины интродьюсеров длиной 10, 16 см. Возможность выбора интродьюсеров с ренгенконтрастной меткой. Возможность выбора цветовой кодировки диаметра интродьюсера. Возможность выбора двухслойной стенки, с внешним слоем из ETFE. Возможность выбора в комплекте дилятатора, гемостатического клапана. Наличие защитного механизма на дилятаторе, препятствующего самопроизвольному открытию. Наличие интродьюсеров с гидрофильным покрытием. Наличие интродьюсеров с иглой в комплекте. Наличие возможности выбора комплекта интродьюсера с металлической иглой или иглой-катетером. Наличие выбора диаметра прямого, стального или пластикового мини проводника: 0,018", 0,021",0,025". Длина мини проводника 45, 80 см. Игла 20G длиной: 32, 35, 51 мм (для мини проводника 0,025"), Игла 21G длиной 35 мм (для мини проводника 0,021"), игла 22G длиной: 25, 32, 35 мм (для мини проводника 0,021") | шт |
| 23 | Диагностические катетеры | Катетер диагностический. Материал катетера: полиуретан с покрытием двумя слоями эластомера полиамида, наличие стальной оплетки двойного плетения на всем протяжении катетера, за исключением дистальных 2 см. Наличие наружного диаметра 4, 5 и 6 Fr. Наличие увеличенного внутреннего просвета 4Fr не менее 0,041”/1,05 мм, 5Fr не менее 0,047”/1,20 мм, 6Fr не менее 0,051”/1,30 мм. Совместимость с 0,038”/0,97 мм проводником. Максимальное давление не более 1000 psi /6,895 kpa. Наличие внутреннего PTFE покрытия. Мягкий полипропиленовый кончик катетеров за исключением Pigtail. Наличие выбора длины катетеров 65см, 80см, 90см, 100см, 110см. Наличие выбора специальных форм для правой и левой коронарных артерии, для трансрадиального доступа | шт |
| 24 | Диагностические гидрофильные проводники | Ангиографический проводник из нитинола, размер 0,035". Гидрофильное покрытие из полиэфирной смолы по всей длине проводника. Толщина покрытия 0,16 мм ± 0,05 мм. Длина сужающейся части 12 см, длина кончика 3 см. Форма кончика: прямая, изогнутая под углом, J-образная (трех конфигураций, в зависимости от радиуса изгиба). Длина проводника 50, 80, 150, 180, 200, 220, 260, 300 см | шт |
| 25 | Диагностический проводник сверхжесткий | Широкий спектр диаметров сверхжестких диагностических проводников: 0,35" (0.89мм), 0,38´´ (0.97мм). Длина проводников не менее 80, 100, 150,180 и не более 260см (проводники быстрой замены). Проводник SuperStiff (длина подвижного сегмента 7см). Фиксированный внутренний стержень. Трехкомпонентный дизайн проводника - стержень, гибкая лента и PTFE (политетрафторэтилен) покрытие по всей длине, нанесенное метом грунтовки и придающее проводнику зеленый цвет. Порт для промывания с механизмом Luer Lock. Проводник упакован в пластиковое кольцо. Наличие выпрямителя J-кончика. Материал стержня проводника - нержавеющая сталь. | шт |
| 26 | Шприц- манометры в комплекте | Индефлятор используются для ангиографических процедур, состоят из следующих комплектующих: 1. Y образный коннектор с гемостатическим клапаном типа ""клик"". Устройство вращения проводника 0,014"" –0,015"" . 2. Игла для введения проводника – инструмент введения/тупоконечная игла размером – G20 (10см) 3. Устройство для вращения проводника (torque) 4. Манифольд, различных вариантов исполнения: от 2 до 5 ядер • HP Манифольды для контроля инъекции контрастной среды во время процедур ангиографии c максимальным давлением до 600 PSI (41.3 бар) • Максимальная продолжительность использования 24 часа. 5. Ангиографический шприц, объемами – 10, 12, 20мл 6. Индефлятор (прибор надува), с объемами от 20 до 30мл., с расширительной трубкой длиной 30 ±1см. Спроектированы для поддержания давления до 30 атм/бар и 35 атм/бар по типу манометра с дополнительной линией 15 см., с многоходовым краником высокого давления с максимальным давлением до 1200 PSI. 7. Удлинительная линия высокого давления, размерами: 25, 50, 120 см Комплектность набора по заявке Заказчика В единой прозрачной упаковке. Стерилизация - этилен оксидом. Срок годности – 3 года. | шт |
| 27 | Комплекты белья для проведения коронарографии | 2шт - Перчатки - стерильные, одноразового применения №7,0. Неопудренные. 2шт - Перчатки - стерильные, одноразового применения №7,5. Неопудренные. 1шт - Зажим - полипропиленовый медицинский зажим, предназначенный для использования во время захвата губки/салфеток при осуществлении антисептических процедур. Длина - 19cм. Материал - полипропилен + 30% стекловолокно. Закруглённый наконечник. 1шт - Чаша - 250мл - 100% полипропилен,не содержит диэтилгексилфталат, не содержит латекс, не содержит поливинилхлорид. Общий объем 250мл. Высота 5,15см. Диаметр 10,3см. 1шт - Чаша - 250мл - 100% полипропилен,не содержит диэтилгексилфталат, не содержит латекс, не содержит поливинилхлорид. Общий объем 250мл. Высота 5,15см. Диаметр 10,3см. Прозрачная чаша 1шт - Чаша для хранения проводника: 2500мл - общий диаметр 249мм, высота 80,8мм. В чаше имеется градуированный внутренний профиль для того, чтобы держать проводник внутри чаши. Общая емкость жидкости 2500мл, гладкая текстура. Продукт изготовлен из полипропилена. Чаша содержит внутренний проводниковый зажимный держатель. Чаша синего цвета. 1шт - Проводник диагностический - проводник с тефлоновым покрытием, длина 150см, наружный диаметр - 0,035". Дистальный кончик типа J-изогнутый, гибкий, дистальная гибкая часть - 30мм. Проводник сделан из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием. Проксимальная сварка стержня и внутренней ленты. Дистальное сварное соединение стержня и ленты. Для выпрямления J-кончика: приложить натяжную силу к пружине дистального конца, J-кончик открывается до угла в 150 градусов. 1шт - Шприц-ручка с ротатором 12мл - поликарбонатный материал по корпусу шприца, адаптер изготовлен из поликарбоната. Плунжер изготовлен из АБС-пластика. Плунжерная прокладка изготовлена из силикона. Шприц имеет собственную силиконовую смазку. Имеет соединение Люуер лок Папа. 2шт - Шприц 10 мл- шприц объемом 10 мл - тип крепления иглы к цилиндру шприца, при котором игла надевается на шприц 1шт - Шприц 10 мл- шприц объемом 10 мл - тип крепления иглы к цилиндру шприца, при котором игла вкручивается в шприц 1шт - Покрытие: защитное на стол - общий размер скатерти - 137х180см. Покрытие разделено на 3 части - 2 части из водоотталкивающего полиэтилена и 1 часть из водопоглощающего материала. водопоглощающий материал - поглощает воду с коэффициентом поглощения более, чем 300%, водопоглощающая часть представлена длиной 180см и 61см в ширину. Покрытие имеет клеевой маркер на нижней стороне. 1шт - Халат одноразовый изготовлен из двух материалов: композитный нетканый материал, состоящий из 100% полипропиленовых волокон и из армированных (усиленных) частей с суммарной плотностью не ниже 88г (45г+43г усиленная часть). Размеры: Линия ворота - 22см в длину, Центр-передняя часть от линии шеи до нижней линии – 139,5см, общая ширина в развёрнутом виде - 165см, длина от самой высокой точки плеча до низа - 148см, верхняя точка по длине плеча - 84см, ширина груди - 70см, длина манжеты - 7см*5см, прорезиненный материал. Усиленная часть рукава составляет 42см. Расстояние между вырезом до усиленной части на груди - 20см. Длина армированной части на груди - 80 см, ширина усиленной части в области груди - 50см. Размер XL, халат идет в комплекте с полотенцем. 1шт - Халат одноразовый изготовлен из двух материалов: композитный нетканый материал, состоящий из 100% полипропиленовых волокон и из армированных (усиленных) частей с суммарной плотностью не ниже 88г (45г + 43г усиленная часть). Размеры: линия ворота - 19см в длину, Центр-передняя часть от линии шеи до нижней линии - 134см, общая ширина в развёрнутом виде - 152м, длина от самой высокой точки плеча до низа - 142см, верхняя точка по длине плеча - 80см, ширина груди - 64см, длина манжеты - 7см*5см, прорезиненный материал. Усиленная часть рукава составляет 40см. Расстояние между вырезом до усиленной части на груди - 20см. Длина армированной части на груди - 80см, ширина усиленной части в области груди - 50см. Размер L, халат идет в комплекте с полотенцем. 1шт - Простыня одноразовая - простыня ангиографическая с 4-мя отверстиями для радиального и феморального доступа. Покрытие сделано из 4-х материалов: усиленный нетканый материал, абсорбирующий материал, Полиэтилен, медицинские клеевые полоски на клейкой части. Простыня с абсорбирующей степенью выше чем 400%. Общая ширина простыни 280см, длина 330см. Покрытие должно иметь как минимум 2 маркера головной части, напечатанных возле отверстий для пункции. С двух сторон покрытие имеет полиэтиленовые края размерами: 70х330см. Полиэтиленовые края не прошиты, а соединены процедурой термического склеивания и сварки, чтобы защитить структуру простыни и обеспечить стабильную прочность частей материала. Длина не оперативного поля с ножной стороны 153х140см, от головной части 27х140см, обе не оперативные части сделаны из усиленного нетканого водооталкивающего материала плотностью 47 грамм SMMS. Оперативное поле изготовлено из абсорбирующего материала. На оперативном поле имеются 4 отверстия с прозрачными клеящимися полосками из медицинского клея, 2-малых отверстия на дополнительном адгезивном поле размером 15х19см круглой формы отверстием диаметром 6,2см, растояние между отверстиями 86см. Большие 2-отверстия находятся на дополнительном адгезивном поле 15х19см с овальными отверстиями размером 10х7см. 2-малых отверстия должны находится на расстоянии 76см друг от друга. Растояние между малым и большим отверстием 33см. На левой и правой стороне полиэтиленового края находятся склеенные и запрессованные соединительные полоски общей шириной 10см от левого и правого краев общей длинной 330см. Расстояние от верхнего края простыни до центра отверстий 75см. Все 4 отверстия располагаются по одной горизонтальной линии в 75см от верхнего края. Простыня не протекает, также на простыне с двух сторон имеется барьерный край/загиб на пленке против стекания жидкости размером 10см. 1шт - Покрытие: защитное на стол - общий размер скатерти - 150х250см. Покрытие разделено на 3 части - 2 части из водоотталкивающего полиэтилена и 1 часть из водопоглощающего материала. водопоглощающий материал - поглощает воду с коэффициентом поглощения более, чем 300%, водопоглощающая часть представлена длиной 250см и 61см в ширину. Покрытие имеет клеевой маркер на нижней стороне. 1шт - Покрытие защитное для снимков R35- покрытие представлено из полиэтиленовой пленки толщиной 0.05мм. Покрытие может обладать 2 положениями - расслабленным и растянутым. В расслабленном положении длина внутреннего радиального отверстия составляет 24-28см. В натянутом положении - длина 90 ±2 см. На отверстии внутреннего диаметра имеется резинка, чтобы прикрепить покрытие к монитору. 1шт - Покрытие защитное - изготовлено из 100х100см полиэтиленовой плёнки толщиной 0,05мм . Ширина покрытия составляет 100 см, длина - 100 см. Покрытие обладает 2 положениями - расслабленным и растянутым. Диаметр отверстия в расслабленном состоянии составляет 38-41см в ширину, а диаметр отверстия в растянутом состоянии составляет 100-103см в ширину. Резиновые ленты представлены на отверстии, чтобы обеспечить помощь в прикреплении и расположении покрытия. 30шт - Салфетки 10х10 см - стерильная марлевая салфетка впитываемостью не ниже, чем 550%. Внутренние слои - 1. Без ДЭГФ, 10х10см. Количество слоев -12! По заявке заказчика возможность поставки устройства для радиального сжатия предназначено для достижения гемостаза после удаления иглы, интродьюсера или катетера из сосудистого русла. Метод стерилизации: Этиленоксидом | шт |
| 28 | Комплекты белья для имплантации ЭКС | 1 Скальпель - Ручка скальпеля: Изготовлена из акрилонитрилбутадиенстирол материала, общая длина - 17cм. Ручка скальпеля должна иметь очертание захвата для пальца, чтобы обеспечить удобство и эргономичность. Лезвие: изготовлено из нержавеющей стали с допустимой твердостью, толщина 0.39мм. Пластиковый кожух скальпеля изготовлен из полиэтилена низкой плотности. Скальпель №11 1 Ручка-коагулятор с упором для пальцев. Изготовлена из высококачественного прочного пластика, без латекса. Длина карандаша - 145мм. Трёхполюсный. Общая длина - 320см с проводом. Вес - 70гр. Блок включает в себя гексагональную систему блокировки для предотвращения вращения электрода во время использования. Устройство включает в себя специальное силиконовое кольцо, которое не допускает попадания жидкости для предотвращения поражения электрическим током. Устройство голубого цвета, коагуляционная кнопка - жёлтого цвета. 1 Перчатки - стерильные, одноразового применения №6,5. Неопудренные 2 Перчатки - стерильные, одноразового применения №7,5. Неопудренные. 2 Чаша - 250мл - 100% полипропилен,не содержит диэтилгексилфталат, не содержит латекс, не содержит поливинилхлорид. Общий объем 250мл. Высота 5,15см. Диаметр 10,3см. 2 Чаша - 500мл - 100% полипропилен,не содержит диэтилгексилфталат, не содержит латекс, не содержит поливинилхлорид. Общий диаметр 12,8см, общая высота 6,2см. Цвет продукта синий. Материал из полипропилена. 1 Шприц 10 мл- шприц объемом 10 мл - тип крепления иглы к цилиндру шприца, при котором игла надевается на шприц 1 Шприц 20 мл- шприц объемом 20 мл - тип крепления иглы к цилиндру шприца, при котором игла надевается на шприц 1 Шприц 20 мл- шприц объемом 20 мл - тип крепления иглы к цилиндру шприца, при котором игла вкручивается в шприц 1 Игла - игла из нержавеющей стали. Имеет соединение Люер Лок. Соединение изготовлено из полипропиленаа. Цвет черный 1 Игла - игла из нержавеющей стали. Имеет соединение Люер Лок. Соединение изготовлено из полипропиленаа, 21Ga х 1 1/2". Цвет зеленый 1 Игла - игла из нержавеющей стали. Коническое соединение иглы к шприцу, при котором игла "надевается" на шприц. Соединение изготовлено из полипропилена, цвет - розовый, 18Ga х 1,2". 1 Халат одноразовый изготовлен из двух материалов: композитный нетканый материал, состоящий из 100% полипропиленовых волокон и из армированных (усиленных) частей с суммарной плотностью не ниже 88г (45г+43г усиленная часть). Размеры: Линия ворота - 22см в длину, Центр-передняя часть от линии шеи до нижней линии – 139,5см, общая ширина в развёрнутом виде - 165см, длина от самой высокой точки плеча до низа - 148см, верхняя точка по длине плеча - 84см, ширина груди - 70см, длина манжеты - 7см*5см, прорезиненный материал. Усиленная часть рукава составляет 42см. Расстояние между вырезом до усиленной части на груди - 20см. Длина армированной части на груди - 80 см, ширина усиленной части в области груди - 50см. Размер XL, халат идет в комплекте с полотенцем. 1 Халат одноразовый изготовлен из двух материалов: композитный нетканый материал, состоящий из 100% полипропиленовых волокон и из армированных (усиленных) частей с суммарной плотностью не ниже 88г (45г + 43г усиленная часть). Размеры: линия ворота - 19см в длину, Центр-передняя часть от линии шеи до нижней линии - 134см, общая ширина в развёрнутом виде - 152м, длина от самой высокой точки плеча до низа - 142см, верхняя точка по длине плеча - 80см, ширина груди - 64см, длина манжеты - 7см*5см, прорезиненный материал. Усиленная часть рукава составляет 40см. Расстояние между вырезом до усиленной части на груди - 20см. Длина армированной части на груди - 80см, ширина усиленной части в области груди - 50см. Размер L, халат идет в комплекте с полотенцем. 1 Простыня для ЭКС 240х355 см. Простыня одноразовая - простыня для установки кардиостимулятора сделана из 4 материалов: по краям с обеих сторон простыни имеется пленка из полиэтилена размерами: в высоту 355см ±3см и в ширину 68см ±1см. Вторая часть - это внутренняя часть сделана из впитывающего усиленного материала (который покрывает всего пациента) с размерами: ширина 100см ±1,5см и высота 101см ±1см, операционная зона сделана из экстравпитывающего усиленного материала с впитываемостью в 300%. Область разреза сделана из клейкой пленки для точной защиты в области введения. Простынь имеет 4-отверстия, 2-отверстия квадратной формы и 2-отверстия круглой формы. Круглые отверстия имеют окружность в 10см в диаметре и расстояние от левого и правого отверстия составляет 15см, размер клейкой пленки приложенный поверх отверстия составляет 20х20см. Квадратные отверстия также имеют клейкую пленку поверх отверстия размером 20х20см, размер окошка для инсерции составляет 10х14см, расстояние между отверстиями 8см. Расстояние между верхними квадратными и нижними круглыми отверстиями составляет 52см. Размер операционной части простыни составляет 101,6х100см. Все материалы простыни не прошиты, а соединены процедурой термического склеивания и сварки, чтобы защитить структуру простыни и обеспечить стабильную прочность частей материала. Простыня одноразовая - простыня для установки кардиостимулятора сделана из 4 материалов: по краям с обеих сторон простыни имеется пленка из полиэтилена размерами: в высоту 355см ±3см и в ширину 68см ±1см. Вторая часть - это внутренняя часть сделана из впитывающего усиленного материала (который покрывает всего пациента) с размерами: ширина 100см ±1,5см и высота 101см ±1см, операционная зона сделана из экстравпитывающего усиленного материала с впитываемостью в 300%. Область разреза сделана из клейкой пленки для точной защиты в области введения. Простынь имеет 4-отверстия, 2-отверстия квадратной формы и 2-отверстия круглой формы. Круглые отверстия имеют окружность в 10см в диаметре и расстояние от левого и правого отверстия составляет 15см, размер клейкой пленки приложенный поверх отверстия составляет 20х20см. Квадратные отверстия также имеют клейкую пленку поверх отверстия размером 20х20см, размер окошка для инсерции составляет 10х14см, расстояние между отверстиями 8см. Расстояние между верхними квадратными и нижними круглыми отверстиями составляет 52см. Размер операционной части простыни составляет 101,6х100см. Все материалы простыни не прошиты, а соединены процедурой термического склеивания и сварки, чтобы защитить структуру простыни и обеспечить стабильную прочность частей материала. 1 Покрытие: защитное на стол - общий размер скатерти - 150х250см. Покрытие разделено на 3 части - 2 части из водоотталкивающего полиэтилена и 1 часть из водопоглощающего материала. водопоглощающий материал - поглощает воду с коэффициентом поглощения более, чем 300%, водопоглощающая часть представлена длиной 250см и 61см в ширину. Покрытие имеет клеевой маркер на нижней стороне. 1 Защитное покрытие на стол - Защитное покрытие на стол усиленное, с размерами: ширина 150 см, длина 250 см, сделан из 2-х видов материала: водоотталкивающего и водопоглощающего. Водопоглащающий материал - -нетканый усиленный материал, водоотталкивающий материал - полиэтилен - 2.25 мл. Уровень водопоглащения не менее 300%. Внутренняя водопоглащающая часть составляет 61х250 см термо припаена к полиэтиленовым сторонам, которые являются водоотталкивающим.. 1 Простыня одноразовая - простыня, размерами: 100х100см, может быть сложена с пятью сгибами. Также простыня имеет 5см клейкую полоску. Сделана из материала BIFLEX 59GSM 4 Полотенце - белого цвета, сделано из 100% материала Kaycel (целлюлоза), размер: 32х36см. 100 Салфетки 10х10 см - стерильная марлевая салфетка впитываемостью не ниже, чем 550%. Внутренние слои - 1. Без ДЭГФ, 10х10см. Количество слоев -12 40 Марлевые впитывающие шарики - стерильные марлевые шарики с впитываемостью не ниже, чем 550%. Размер: 5 см. 1 Зажим - полипропиленовый медицинский зажим, предназначенный для использования во время захвата губки/салфеток при осуществлении антисептических процедур. Длина - 19cм. Материал - полипропилен + 30% стекловолокно. Закруглённый наконечник. 1 Пластырь - тегадерм, прозрачная пленочная наклейка для фиксации катетеров. Материал: полупроницаемая полиуретановая пленка, адгезив: безвредный для кожи полиакрилат. Размер 10х11,5 см. 1 Покрытие защитное для снимков R35- покрытие представлено из полиэтиленовой пленки толщиной 0.05мм. Покрытие может обладать 2 положениями - расслабленным и растянутым. В расслабленном положении длина внутреннего радиального отверстия составляет 24-28см. В натянутом положении - длина 90 -/+ 2 см. На отверстии внутреннего диаметра имеется резинка, чтобы прикрепить покрытие к монитору. 1 Лоток - Глубокий лоток голубого цвета, изготовленный из полипропилена. Общая ширина 25см, длина - 28см, и 5см в высоту. 1 Очиститель наконечника коагулятора - размер пластины 5x5см, квадратная форма. Толщина - 6мм. Имеет специальное поверхностное покрытие для очистки наконечника. Рентгеноконтрастный элемент обеспечивает заметность при рентгене. 1 Покрытие защитное - изготовлено из 100х100см полиэтиленовой плёнки толщиной 0,05мм . Ширина покрытия составляет 100 см, длина - 100 см. Покрытие обладает 2 положениями - расслабленным и растянутым. Диаметр отверстия в расслабленном состоянии составляет 38-41см в ширину, а диаметр отверстия в растянутом состоянии составляет 100-103см в ширину. Резиновые ленты представлены на отверстии, чтобы обеспечить помощь в прикреплении и расположении покрытия. 2 Салфетки размером: 45х45(см) - хирургические рентгенконтрастные салфетки сделаны из 100% хлопкового волокна степень впитывания меньше чем 10% от плотности ткани. Салфетки сложены 8 раз. В ней есть рентгеноконтрастная полоска синего цвета. Метод стерилизации: Этиленоксидом | шт |
| 29 | Самораскрывающийся стент системы для каротидных артерий | Самораскрывающийся нитиноловый стент на системе доставки с Rх портом на расстоянии 28 см от кончика катетера. Танталовые маркеры на каждом конце стента. Ячейки открытого типа. Не расширяющиеся концы стента. Система защиты от "выпрыгивания стента" EX.P.R.T. при раскрытии. Нулевое укорочение стента. Толщина стенки стента 0.0088". Совместимость с проводником 0.014. Рабочая длина доставляющего катетера 135 см. Совместим с проводником 0.014". Возможны два варианта стента: анатомически суживающийся («бутылкообразной») формы и прямой. Размер для стента бутылкообразной формы: диаметр стента 8х6, длина 30мм; диаметр стента 8х6, длина 40мм; диаметр стента 10х7, длина 30мм; диаметр стента 10х7, длина 40мм. Размер для стента прямой формы: диаметр стента - 6; 7; 8; 9; 10, длина - 20; 30; 40; 60 мм | шт |
| 30 | Системы для защиты от дистальной эмболии | Быстро сменяемая система защиты против дистальной эмболии с плетеным нитиноловым фильтром с гепариновым покрытием. Независимое вращение фильтра на проводе. Поперечный профиль 3.2Fr. Совместим с проводниками 0.014" или 0.018". Длина проводника 320см с возможностью укорочения до 190см и использование оставшегося проводника для "быстрой" навигации через Rx порт. Платиновая проволока на конце проводника для обеспечения наилучшей рентгенконтрастности. Золотая проволока вмонтирования в отверстия фильтра для определения степени открытия и положения фильтра. Фильтр должен полностью убираться в доставляющий катетер при доставке. При удалении фильтр должен полностью убираться в катетер 4.2Fr. Катетер для доставки и удаления входит в комплект. Размер фильтра: 3; 4 ; 5; 6; 7мм | шт |
| 31 | Баллонные катетеры для ЧТА 0,018 | Периферический катетер баллонный дилатационный с рабочей длиной доставляющей системы 90, 130 и 150 см. Система доставки: катетер OTW (по проводнику). Материал баллона: полукристаллический полимер. Укладка баллона на катетере: 5-ти лепестковая. Наличие на баллоне гидрофобного покрытия с лоскутным нанесением. Наличие рентгенконтрастных маркеров с нулевым профайлом. Количество маркеров не менее 2 шт. Диаметр шафта: не более 3,8 и не более 3,9F (для Ø 6.0/7.0 мм x 170-200 мм). Номинальное давление (NP) не менее 6 атм. Расчетное давление разрыва баллона (RBP) не менее: 12 атм (ø 5.0мм x 150мм, ø 6.0-7.0мм х 20-200мм), не менее 13 атм (ø 4.0-5.0мм x 170-200 мм), не менее 14 атм (ø 2.0 - 3.5мм x 200мм), не менее 5 атм (ø 2.0 - 3.5мм x 20 - 170мм, ø 4.0мм x 20 - 150мм, ø 5.0мм x 20 - 120мм). Минимальный диаметр интродьюсера не более 4F (ø 2.0 - 7.0 мм), не более 5F (ø 6.0 x 120 - 200 мм, ø 7.0 x 80 - 200 мм). Совместимость с проводником 0.018 ". Размеры: диаметр баллона 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 мм. Длина баллона 20, 40, 60, 80,120,150, 170, 200 мм. | шт |
| 32 | Самораскрывающиеся стент системы | Система самораскрывающегося нитинолового стента для периферических сосудов, стерильная, однократного применения. Тип доставочной системы: OTW (по проводнику). Материал стента – нитинол. Наличие не менее 4 золотых рентгенконтрастных маркеров на каждом конце стента. Стент полностью покрыт протективным веществом – аморфный карбид кремния, для ускоренной эндотелизации и уменьшения агрегации тромбоцитов, а также снижения диффузии ионов металлов в окружающие ткани. Толщина элементов каркаса стента не менее 225 мкм (для диаметра 10 мм не менее 230 мкм). Дизайн стента по типу - пик-впадина. Рекомендуемый диаметр проводника 0,035". Диаметр проксимального шафта не более 5,2 F. Cовместимость с проводниковым катетером 6Fr. Система доставки снабжена трубкой, которая предназначена для введения в гемостатический клапан интродьюсера с целью уменьшения трения между системой доставки и гемостатическим клапаном при освобождении стента. Рабочая длина системы доставки (см): 70; 120. Диаметр стента (мм): 7; 8; 9; 10. Длина стента (мм): 30,0; 40,0; 60,0; 80,0. | шт |
| 33 | Система баллон расширяемых периферических стентов | Стент из нержавеющей стали, баллонорасширяемый матричный. Монтированный на системе доставки, совместимой с 6/7 Fr интродьюсер и 0.035” проводником. Танталовые маркеры на каждом конце стента. Профиль - 0.079". Рабочая длина катетера 80 или 135 см. Нормальное давление в баллоне - 8 атм., максимальное - 12 атм. Диаметр стента 5; 6; 7; 8; 9; 10. Длина: 17, 27, 37, 57 мм. | шт |
| 34 | Баллонный катетер для ЧТА 0,035“ | Система доставки: катетер OTW (по проводнику). Материал баллона: полукристаллический полимер. 5-ти лепестковая укладка баллона на катетере. Покрытие на баллоне: гидрофобное с лоскутным нанесением. Наличие рентгенконтрастных маркеров: 2. Диаметр шафта не более 5F. Покрытие шафта: гидрофобное. Номинальное давление (NP) не менее 7 атм. Расчетное давление разрыва баллона (RBP) не менее: 11 атм (ø 10.0 x 20-80 мм), не менее 12 атм (ø 9.0 x 20-80 мм, ø 10.0 х 20-40 мм), не менее 14 атм (ø 7.0 x 20-200 мм, ø 8.0 х 20-100 мм), не менее 16 атм (ø 5.0 - 6.0 x 20-200 мм), не менее 18 атм (ø 4.0 x 60-200 мм), не менее 20 атм (ø 4.0 x 20-40 мм, ø 3.0 x 20-200 мм). Рабочая длина системы доставки: 80, 90 и 130 см. Минимальный диаметр интродьюсера не более 5F (ø 3.0 - 7.0 мм), 6F (ø 8.0-10 мм). Совместимость с проводником: 0.035". Диаметр баллона: 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 мм. Длина баллона: 20, 40, 60, 80,100, 120,150, 170, 200 мм. | шт |
| 35 | Гидрофильный микропроводник | Гидрофильный микропроводник с нитиноловым стержнем, рентгеноконтрастными полиуретановым покрытием и гидрофильной оболочкой 0.018” или 0.035”. Жесткость проводника стандартная или высокая. Угол наклона кончика – прямой или 45 градусов. Длина 150, 180, 260 см. | шт |
| 36 | Петля ловушка для удаления инородных тел | Система для извлечения и манипуляции с инородными предметами внутри просвета сосуда. Наличие трех петель. Материал петель суперэластичный нитинол, обеспечивающий высокую гибкость и устойчивость к изломам. Рабочий диаметр ловушки: 6-10, 9-15, 12-20, 18-30 и 27-45мм, диаметр шафта 0,026 дюймов. Длина катетера 100 см для ловушки 120см, внутренний диаметр катетера 062, .074 дюймов. Длина ловушки 120 см (для рабочего диаметра 6-45мм). Размер катетера 6F для рабочего диаметра 6-20мм, 7F для рабочего диаметра 18-45мм. Наличие рентгеноконтрастной маркерной зоны на кончике катетера. Материал доставочного катетера тефлон (FEP). Изогнутый на 15° кончик у катетеров 6 и 7 Fr для лучшей управляемости. Наличие платиновой нити на петлях ловушки для улучшенной визуализации. В наборе ловушка, торк девайс, интродьюсер и катетер. Ловушка и катетер упакованы отдельно. | шт |
| 37 | Емкость (шприц-колба) для рентгенконтрастных веществ | Емкость (шприц-колба) для рентгенконтрастных веществ на 200 мл с трубкой для наполнения Производитель: Union Medical Shenzhen Co., Ltd. (Китай) | шт |
| 38 | Линия высокого давления | Линия высокого давления 120 см (83 bar/1200 psi Внутренний диаметр: 1,8 мм Длина: 1.200 мм Объем заполнения: 3,05 мл) Производитель: Union Medical Shenzhen Co., Ltd. (Китай) | шт |
| 39 | Оксигенатор | Тип оксигенатора-мембранный половолоконный. Тип мембраны –микропористый полипропилен. Площадь мембраны оксигенатора-2,5 м2. Трансфер кислорода при 7 л/мин- не менее 420 мл/мин. Трансфер углекислого газа при 7 л/мин- не менее 310 мл/мин, Первичный обьем заполнения оксигенатора не более 260 мл, Скорость кровотока 1-7 л/мин, встроенный в оксигенатор артериальный фильтр - 38 микрон, Материал теплообменника-РЕТ(полиэтилентерфтолат), металлическая скоба между током крови и воды для удаления электростатического напряжения в оксигенаторе. Встроенная линия автоматического удаления пузырьков из оксигенатора, Венозно-кардиотомный резервуар -Материал изготовления - Tritan - Полностью прозрачный ударопрочный корпус. Покрытие- Balance™ Biosurface , Обьем венозного резервуара-4 500 мл Вращение венозных туррелей – на 360 градусов, гнезда датчиков давления под острым углом по отношению току крови. Наличие адаптера 1/2- 3/8 для венозной линии кардиотомного резервуара Кровоток (кардиотомной крови) 1-7 л/мин, Максимальный кровоток в кардиотомном резервуаре 6 л/мин,Размер кардиотомного фильтра 40 микрон, Наличие раздельного венозного и кардиотомного фильтров Наличие порта для подсоединения вакуума к венозному резервуару, наличие порта для присоденинения датчиков давления в резервуаре. Сертифицирован для работы с летучими анестетиками ( севоран, севофлюран, изофлюран). Система магистралей - схема магистралей из поливинилхлорида или силикона по индивидуальному заказу каждой клиники, основные магистрали соединены с коннекторами оксигенатора и венознозного резервуара. Набор для операционного стола включает в себя держатель для магистралей, кардиотомный отсос 20х16 Fr. Мешок для утилизации набора. Оксигенатор и система магистралей одной фирмы-производителя. Оксигенатор поставляется в наборе одновременно с кардиотомным венозным резервуаром и системой собственных магистралей. В состав набора может входить система для кардиоплегии с набором собственных магистралей | комп. |
| 40 | Оксигенатор мембранный для взрослых в комплекте с магистралями | Оксигенатор с интегрированным артериальным фильтром и собранным венозным кардиотомным резервуаром, стерильный, однократного применения, в комплекте с магистралями, с возможностью использовать активный венозный дренаж. Встроенный артериальный фильтр, максимальный кровоток 0-7 л/мин, первичный объем заполнения с фильтром - не более 215 мл, эффективная площадь поверхности газообмена - 1,8 м.кв., размер пор - 40 микрон, материал мембраны теплообменника - полиуретан, материал микропористой мембраны - полипропилен, наличие биопокрытия. Эффективная площадь поверхности теплообмена - 0,4 м.кв., размер пор артериального фильтра - 40 мкм, площадь поверхности фильтра - 430 см.кв., Максимальная емкость резервуара - не менее 4200 мл, минимальный рабочий объем - 200 мл, Максимальный кровоток венозного фильтра 7 л/мин, кардиотомного фильтра - 5 л/мин, пеногаситель - пенополиуретан, антипенный реагент + медицинский пеногаситель С, размер пор кардиотомного фильтра - 40 мкм, материал фильтра – полиэстер. Система магистралей с цветовой кодировкой в отдельной стерильной упаковке:трубки полихлорвиниловые с жесткостью 75 Sh, венозная линия 1/2" длиной не менее 2 м, артериальная линия 3/8", длиной не менее 2 м, 3 дренажные/отсосные магистрали (1/4"), длиной не менее 2 м, тройники 1/2х3/8х3/8, 3/8х1/4х3/8, 1/4х1/4х1/4 в отдельных стерильных пакетах, коннектор 1/2х1/2 в отдельном стерильном пакете, три дренажные отсостные магистрали (1/4) с силиконовыми вставками (1/4), артериальная линия с силиконовой вставкой для насоса (3/8-1/2-3/8) с люер портом, газовая линия (1/4) с фильтром не менее 1.5 м, линия 1/8 для отбора проб с системой манифолд, магистраль с 2=мя иглами и зажимами для быстрого наполнения системы, магистраль для измерения давления с камерой давления, присоединенной к фильтру через трех ходовый краник, дренажная линия артериального фильтра со встроенным обратным клапаном и трехходовым краном. | шт |
| 41 | Набор для кровянной кардиоплегии | Комплект для кровяной кардиоплегии взрослый Соотношение кровь/кристаллоид - 4:1. Насосные сегменты из силикона. Линия измерения давления с изолятором манометра. Линия для кристаллоидного р-ра с двумя иглами. Теплообменник: Объем заполнения - Не более 44 мл. Скорость кровотока - 500 мл/мин. Полностью прозрачный корпус. Направление потока - Вход и выход снизу. Материал теплообменника - Нержавеющая сталь. Встроенный фильтр - Наличие (150 мкм). Клапан сброса давления. Резервуар для кристаллоидной кардиоплеги, теплообменник типа MYOtherm XP | комп. |
| 42 | Гемоконцентраторы взрослые в наборе с магистарлями | Площадь поверхности мембраны (м2) - 1.1. Материал мембраны - полисульфон. Объем (мл) - 70. Молекулярный вес (в Дальтонах) - 65 000. Перепад давления 1(мм. рт. Ст.) - 85. Максимальное трансмембранное давление (мм. рт. Ст.) - 500. Длина (см) - 25,3. Внутренний диаметр - 3,2. Внутренний диаметр волокон (микрон) - 200. Соединения трубок: Кровь (мм) - 6,35. Фильтрация (мм) - 6,35 | шт |
| 43 | Биопротез корня аорты размеры по заявке заказчика | Биопротез корня аорты размеры по заявке заказчика. Дизайн конструкции – полный корень аорты \ бескаркасная конструкция Возможность выбора метода имплантации Способ консервации: 0.2% раствор глютарат альдегида Применение технологии физиологической фиксации Сохранение естественной геометрии свиного корня аорты, также естественной извитости коллагеновых волокон в створках, что позволяет предотвратить циклическую усталость. Антикальцфикационная обработка альфа-аминоолеиновой кислотой Препятствование кальцификации клапана в послеоперационном периоде Укрепление кольца и изоляция тканей миокарда полиэстерной тканью Укрепление проксимальной (приточной) части, а также уменьшение антигенности Метки для ориентации при наложении швов, зеленая демаркационная линия (граница наложения швов) Размеры клапанов 19-31 мм Высота по профилю от 30 до 34 мм Внутренняя высота обшивки 3.0 мм Комплектация обтуратором и держателем Количество и размеры по индивидуальному заказу заказчика | шт |
| 44 | Биопротез каркасный аортальный размеры по заявке заказчика | каркас-ацеталь-гомополимер, покрытый полиэстерной тканью, рентгеноконтрсатное кольцо и маркеры стоек каркаса. Обработка тканей:сурфактант-натрия додецил сульфат.размер калпана наружний диаметр каркаса 19 - 21 - 23 - 25 мм внутренний даметр каркаса 17,5 - 18,5 - 20,5 - 22,5 мм диаметр шовного кольца 25 - 27 - 30 - 33 мм, высота клапана 13,5 - 15 - 16 - 17,5, аортальная протрузия 11 - 12 - 13,5 15 | шт |
| 45 | Биопротез каркасный митральный размеры по заявке заказчика | каркас-ацеталь-гомополимер, покрытый полиэстерной тканью,рентгеноконтрсатное кольцо и маркеры стоек каркаса. Обработка тканей:сурфактант-натрия додецил сульфат.размер калпана наружний диаметр каркаса 27.0-29.0-31.0 мм внутренний даметр каркаса 24,0-26,0-28,0 мм диаметр шовного кольца 35-38-41 мм, высота клапана 19,0-20,5-22,0, желудочковая протрузия 14,0-15,5-17,0 | шт |
| 46 | Клапан содержащий кондуит | Cердечный клапан с открытой системой крепления створок - аортальный представляет собой вращающийся, двухстворчатый, низкорасположенный, искусственный сердечный клапан, однократного применения, стерильный. Отверстие изготовлено из 100% пиролитического углерода, а створки - из пиролитического углерода, полностью покрытого графитовой основой, пропитанной 20% вольфрамом. Сшивающая манжета изготовлена из титанового или кобальтового хрома, и полиэстерного материала. Сшивающая манжета клапана сделана из двойного полиэстерного велюра. На манжете имеются маркеры (три на аортальной манжете с интервалами 120 градусов). Размеры: 21-33. Диаметр тканевого кольца – 21.5, 23.5, 27.5, 29.5, 31.5, 33.5 мм. Диаметр внутреннего отверстия – 16.8, 18.8, 20.8, 22.8, 24.8, 26.8, мм. Площадь внутреннего отверстия – 2.02, 2.56, 3.17, 3.84, 4.59, 5.35 см2. Кондуит высокой порозности, представляет собой полиэстер двойного плетения, импрегнированный коллагеном Внутренний диаметр кондуита 24, 26, 28, 30, 32, 34 мм. Комплектуется ротатором. Длина кондуита 12 см. | шт |
| 47 | Венозная канюля с угловым металическим наконечником 90 градусов (размеры по заявке заказчика) | Канюли имеют устойчевый к перегибам армаирорванный корпус, скошенный металлический наконечник с множественными отверстиями, длина конектора 14"(35,6 см) Fr 22, 24, 28. | шт |
| 48 | Канюля для ретроградной кардиоплегии с автоматическим раздуванием и линией мониторинга давления. | Канюля характеризуется ПВХ корпусом полиуретановой манжетой с автоматическим раздуванием и линией мониторинга давления. 13Fr(4,3мм) жесткий стилет с ручкой Tru - Touch | шт |
| 49 | Канюля для корня аорты с дренажной линией12ga (9Fr) | Канюля для корня аорты с дренажной линией.стерильная.однократного применения, для взрослых.длина 5,5”(14,0 см),стандартный рентгенконтрастный наконечник,стандартный Flow-Guard интродьюсер 12ga (9Fr) | шт |
| 50 | Канюля для устьев коронарных артерий DLP длинна 6"(15,2см) | Эти канюли имеют мягкий округлый наконечник, соединенный с гибкой стальной ручкой. Все канюли снабжены люер портом типа "мама". | шт |
| 51 | Канюли для проведения селективной кардиоплегии 90 градусов 12 Fr | Канюля кардиоплегическая для устьев коронарных артерий стерильная.однократного применения, длина 7,5”(19,1 см) с рентгено-контрастным наконечником типа «корзинка», с угловым наконечником 90 градусов 12 Fr (4.0 мм) | шт |
| 52 | Левожелудочковый дренаж 20 Fr | Левожелудочковый дренаж Силиконовый длина 16”(40,6см) гибкий корпус и гладкостенный коннектор ¼ (0,64 см) без люер-порта. 20 Fr (6,7 мм) | шт |
| 53 | Канюли для проведения селективной кардиоплегии под углом 45 градусов 12Fr | Канюля кардиоплегическая для устьев коронарных артерий стерильная.однократного применения, длина 7,5”(19,1 см) с рентгено-контрастным наконечником типа «корзинка», с угловым наконечником 45 градусов 12 Fr (4,0мм) | шт |
| 54 | Набор турникетов, размер 12Fr 5,5"(14,0см) | Этот набор турникетов включает трубки (1 - красная, 2 - голубых, 3- прозрачных, 1 - проволочный проводник) | шт |
| 55 | Аортальный выкусыватель 4мм | Для получения отверстий в стенке аорты для проксимального анастомоза • Острые режущие кромки для получения ровных краев отверстия • Конический наконечник для легкого введения • Два варианта длины ручки (стандарт и удлиненная) | шт |
| 56 | Набор турникетов Sure - Snare 22Fr | Эти турникетные наборы содержат турникетные трубки бронзового цвета длинной 5"(12,7см). На одном из концов имеется фиксирующая заглушка.Использование заглушек избавляет от необходимости применения зажимов. Фиксация нити осуществляется за счет введения заглушки в конец турникетной трубки. | шт |
| 57 | Атрио – кавальная канюля серии VC2 34/48(11,3/16,0мм) | Канюли имеют запатентованный спиральный наконечник и большую щелевую предсердную "корзинку" с овальным армированным корпусом. С конектором 1/2 (1.27 см) | шт |
| 58 | Кассеты из «Медицинская стерилизационная система «STERRAD NX» в комплекте» | Пластмассовый футляр, содержащий десять ячеек с действующим веществом, упакованный в картонную коробку и запаянный в пластиковый пакет. Действующее вещество (стерилизующий агент) – 58 - 59,5 % раствор пероксида водорода. Для плазменного стерилизатора «STERRAD NX». | уп |
| 59 | Оксигенаторы для ЭКМО, взрослые в комплекте с магистралью и насосной головкой | Тип оксигенатора - Мембранный, половолоконный. Форма оксигенатора - основанная на теле вращения. Полые волокна - Микропористый полипропилен внутренний/наружный диаметр 280/380 мкм. Площадь газообмена(м.кв.) - не менее 1,9. Циркуляция крови - вертикальная. Объем заполнения - не менее 275 мл. Скорость кровотока - 1-7 л/мин. Сопротивление кровотоку при 6 л/мин - не более 150 мм рт.ст. Порты входа и выхода - 3/8”. Порт кардиоплегический - резьбовый коннектор DIN EN 1283. Порт рециркуляции - резьбовый коннектор DIN EN 1283. Теплообменник оксигенатора - интегрированный. Эффективность теплообмена при 6 л/мин - не более 0,63. Материал - полиэстер. Тип материала - полые волокна. Площадь теплообмена (м.кв.) - не менее 0,45. Наличие системы безопасности. полностью прозрачный корпус, доступность осмотра со всех сторон. Наличие дренажа воздуха из венозной камеры оксигенатора. Наличие дренажа воздуха из артериальной камеры оксигенатора. Количество шунтов оксигенатора - не менее 5. Покрытие - Реопарин. | шт |
| 60 | Сдуватель Blower\Mister | Сдуватель Blower\Mister Роликовый регулятор потока и давления подаваемой смеси на ручке сдувателя. Набор магистралей для подачи физиологического раствора с люер-лок соединением, перекрывающей клипсой и роликовым регулятором, воздушный фильтр Гибкий наконечник, сохраняющий форму, длина не менее 16 см. | шт |
| 61 | Опитковолоконный баллонный катетер 40С | Опитковолоконный баллонный катетер, адаптированный к аппарату баллоного контрпульсатора AUTO CAT-2 компании ARROW, объемом 40 мл | шт |
| 62 | Артериальная канюля Select Series с прямым наконечником (размеры по завке заказчика) | Канюля со скошенным, тонкостенным наконечником и коническим цельнолитым, устойчивым к перегибам армированным корпусом. Данная кострукция обеспечивает более высокие скорости потока при минимальной разнице давлений. Маркер направления наконечника обеспечивает наиболее точное расположение канюли. Коннектор3/8(0,95см) с люер - портом Размер 20Fr(6,7мм), 22Fr(7,3мм), 24Fr(8,0мм) | шт |
| 63 | Отсос кардиотомной крови, жесткий 20Fr | Отсос для кардиотомной крови имеет удобную рукоятку. Рукоятка сделана из гибкой нержавеющей стали, которая может гнуться в соответствии с пожеланиями хирурга. Отсос имеет желобоватый наконечник, для улучшения всасывания и уменьшения травмотизации ткани. Этот отсос имеет ступенчатый переходник 1/4(0,64мм). | шт |
| 64 | Тест картридж для АСТ | к аппарату для определения активированного времени свертывания крови ACT Plus, 50 двойных тестов в упаковкея свертывания при высоком содержании гепарина ИК | уп |
| 65 | Электроды для эндокардиальной аблации Монополярный | Тип электрода Орошаемый Силиконовая защита гибкой части электрода Наличие двух модификаций электрода Стандартный и удлиненный Материал ручки акрил с силиконовой вставкой Длина гибкой части электрода Стандартный- 8 см Удлиненный -20 см Округлый дистальный наконечник с 9 микроотверстиями для подачи раствора. Соединительный кабель 305 см Встроенная трубка орошения, заканчивающаяся луер-портом Длина трубки орошения 305 см | шт |
| 66 | Электроды для эпикардиальной аблации Биполярный | Тип электрода Орошаемый Тип зажима С фиксацией Давление зажима на ткани в закрытом положении Не более 30 psi Активные бранши 7 см Гибкие бранши Возможность изменения формы браншей в зависимости от необходимой кривизны Возможность ротации браншей электрода Конструкция электрода Сплошной Аблация ткани на всем протяжении электрода - отсутствие «мертвых» пространств Материал электрода - пористый полимер Возможность орошения электрода на всем его протяжении Принцип определения трансмуральности Определение сопротивления (импеданса) ткани Измерение сопротивления ткани 5 000 000 измерений в секунду Измерение мощности | шт |
| 67 | Кассеты RENO | Стерилизующее средство RENO - SA(S30.D50 кассеты) №20 Стерилизующее средство для аппарата RENO - D50 Жидкий реагент пероксида водорода(H2O2), преобразуемый в плазмупод действием электрического тока. Состав: пероксид водорода(50%) | упаковка |
| 68 | Пассивный электрод | пассивный электрод для абляции на открытом сердце | шт |
| 69 | Индивидуальный процедурный коплект CPT с принадлежностями для кардиопроцедур | 2 Покрытие - стерильные, одноразового применения, #7 5 Покрытие - стерильные, одноразового применения, #7.5 3 Покрытие - стерильные, одноразового применения, #8 2 Скальпель - Ручка скальпеля: Изготовлена из ABS материала, общая длина - 121.2мм. Ручка скальпеля должна иметь очертание захвата для пальца, чтобы обеспечить лучшую управляемость и манипуляции. Цвет скальпеля синий. Общая длина рукоятки и захвата для пальца должна составлять 31.5мм в длину. Угол полосы захвата пальцем составляет 30 градусов. Лезвие:№ 11 изготовлено из нержавеющей стали с допустимой твердостью 725 HV-HV 849, толщина 0.39мм. Пластиковый кожух скальпеля изготовлен из полиэтилена низкой плотности LD400. 1 Скальпель - Ручка скальпеля: Изготовлена из ABS материала, общая длина - 121.2мм. Ручка скальпеля должна иметь очертание захвата для пальца, чтобы обеспечить лучшую управляемость и манипуляции. Цвет скальпеля синий. Общая длина рукоятки и захвата для пальца должна составлять 31.5мм в длину. Угол полосы захвата пальцем составляет 30 градусов. Лезвие:№ 15 изготовлено из нержавеющей стали с допустимой твердостью 725 HV-HV 849, толщина 0.39мм. Пластиковый кожух скальпеля изготовлен из полиэтилена низкой плотности LD400. 2 Лезвие стерильное - Лезвия из нержавеющей стали для хирургических процедур, без ручки, лезвие сделано из AISI 420S3 стали. Вид #22 4 Чаша 250 мл - Голубая чаша объемом: 250 мл, градуирована с общей высотой 81 мм и 103 мм ширины, чаша имеет шкалу на внутренней стороне чаши. Не содержит Latex, не содержит ПВХ и DEHP материалы, сделан из полипропилена. 1 Чаша 500 мл - Голубая чаша объемом: 500 мл, градуирована с общей высотой 62 мм и 129 мм ширины, чаша имеет шкалу на внутренней стороне чаши. Не содержит Latex, не содержит ПВХ и DEHP материалы, сделан из полипропилена. 1 Чаша - Голубая чаша объемом: 1500 мл, градуирована с общей высотой 3.53" мм и 7.120" мм ширины, чаша имеет шкалу на внутренней стороне чаши. Не содержит Latex, не содержит ПВХ и DEHP материалы, сделан из полипропилена. 1 Лоток - Голубой полипропиленовый лоток с емкостью 700 мл почкообразной формы, общая ширина 119,9 мм , длина 248,2 мм и высота 48,8 мм. Лоток градуирован и имеет внутреннюю шкалу в 700 мл. 1 "Аортальный выкусыватель - одноразовый стерильный. Пластиковый корпус с подвижной встроенной металлической частью, позволяющий делать ровное отверстие в стенке сосуда диаметром 4 мм. " 1 Очиститель наконечника коагулятора - Размер очистителя 1.8"х1.8" квадратной формы. Ширина 0.219". Покрыт очиститель шлифовальной шкуркой, для очищения наконечника ручки-коагулятора. 2 Ручка коагулятора - Эдектрохирургическая ручка коагулятор с переключателем для пальцев одноразового применения. Изготовлена из высококачественного прочного пластика, без латекса. Длина карандаша - 145мм. Трёхполюсная высокая гибкость. Общая длина - 320см с проводом. Вес - 70гр. Блок включает в себя гексагональную систему блокировки для предотвращения вращения электрода во время использования. Устройство включает в себя специальное силиконовое кольцо, которое не допускает попадания жидкости для предотвращения поражения электрическим током. Голубого цвета, коагуляционная кнопка - жёлтого цвета. 2 "Пленка прозрачная - пленка типа Ioban стерильная, прозрачная, размер: 90х45 см, с йодным покрытием. Антимикробное хирургическое покрытие клейкое пропитанное йодофором, предназначенный для обеспечения стерильной поверхности вплоть до края раны и непрерывной антимикробной активности в течение всей процедуры. Для того, чтобы помочь предотвратить хирургической инфекции, крайне важно, чтобы уменьшить и ограничить микроорганизмов от входа открытой хирургической раны. Ioban 2 -противомикробные покрытие обеспечивают стерильную поверхность до края раны и непрерывной антимикробной активности в течение всей процедуры. Ioban 2 помогает снизить риск загрязнения хирургического участка из-за флоры кожи, обеспечивая физический барьер для кожных бактерий. Пленка прилипает крепко к краям раны, которые имеет решающее значение для поддержания барьера для флоры кожи. Ioban 2 покрытие обеспечивают непрерывное широкого спектра противомикробной активности, чтобы помочь уменьшить риск загрязнения хирургического участка. Доступны в различных размерах для удовлетворения ваших процедурных потребностей." 2 Игла - игла из нержавеющей стали 304, конический концентратор с соединением замка Люэра, изготовленный из полипропилена, цвет - голубой, 23Ga 1 Шприц 10 мл- шприц объемом 10 мл 2 Шприц 20 мл- шприц объемом 20 мл 1 Аспирационная трубка 350cm - Аспирационная трубка сделана из ПоливинилХлорид (ПВХ) материала с общей длиной 350 см. Идет с 2 воронками, размер: CH 25 2 Турникет - Сделан из ПВХ материала, не содержит LATEX, размер 12 Fr. 2 Катетер дренажный - Дренажный катетер для дренажа грудной клетки, сделан из ПВХ материала, угловой, имеет рентгеноконтрастную полосу. Градуированная шкала глубиной 2 см. Общее количество маркеров (меток) 10. Проксимальный конец имеет наконечник в виде колпачка, что позволяет легкое введение катетера через ткань и намного легкий захват с шипцами. Внутренний диаметр 7.7 мм, внешний диаметр 10.7 мм, размер: 28 Fr. Катетер имеет 6 овальных отверстия для всасывания для того, чтобы обеспечить лучшее очищение жидкости и расположенная на разных сторонах катетера для предотвращения застревания ткани в отверстиях. Идет с градуированным коннектором для того, чтобы соответствовать к многократной системе всасывания. 1 Катетер дренажный - Дренажный катетер для дренажа грудной клетки, сделан из ПВХ материала, прямой, имеет рентгеноконтрастную полосу. Градуированная шкала глубиной 2 см. Общее количество маркеров (меток) 10. Проксимальный конец имеет наконечник в виде колпачка, что позволяет легкое введение катетера через ткань и намного легкий захват с шипцами. Внутренний диаметр 7.7 мм, внешний диаметр 10.7 мм, размер: 28 Fr. Катетер имеет 6 овальных отверстия для всасывания для того, чтобы обеспечить лучшее очищение жидкости и расположенная на разных сторонах катетера для предотвращения застревания ткани в отверстиях. Идет с градуированным коннектором для того, чтобы соответствовать к многократной системе всасывания. 1 Операционная лента - Операционная пленка фиксатор для операционного поля, сделан из не ткановой клейкой ленты, не содержит LATEX. Клейкая сторона имеет 2 пальцевых прижатия для лучшего положения 2х15 мм. Лента голубого цвета, устойчив к жидкостям и к спирту. 1 Защитное покрытие на стол - Защитное покрытие на стол с размерами: ширина 137 см, длина 180 см, сделан из 2-х видов материала: водоотталкивающий и водопоглощающий. Водопоглащающий материал - Ahlstrom, водоотталкивающий материал - полиэтилен (PE) 2.25 мл. Уровень водопоглащения больше чем 400% плотности ткани. Внутренняя водопоглащающая часть составляет 61х180 см термо припаена к полиэтиленовым сторонам, которые являются водоотталкивающим. 1 Покрытие - общая ширина 80 +/- 1.5 см, длина 140 +/- 2 см. Покрытие сделано из 2-х видов материала: водонепроницаемый и водопоглащающий. Сторона водопоглащающего материала составляет 77 см в высоту и 61 см в ширину. Материалы: PE 0.065 mm & Ahlstrom с уровнем поглощения/всасывания больше чем 400%. Идет в сложенном виде впитывающая сторона остается внутри (сложенная наизнанку) с внутренней стороны для легкой и защищенного стерильного покрытия поверхности. Тип покрытия Mayo 1 Защитное покрытие на стол - Защитное покрытие на стол с размерами: ширина 150 см, длина 250 см, сделан из 2-х видов материала: водоотталкивающий и водопоглощающий. Водопоглащающий материал - Ahlstrom, водоотталкивающий материал - полиэтилен (PE) 2.25 мл. Уровень водопоглащения больше чем 400%. Внутренняя водопоглащающая часть составляет 61х250 см термо припаена к полиэтиленовым сторонам, которые являются водоотталкивающим.. 3 халат одноразовый - Халат усиленный сделан из 2-х видов материала: SMS 45G B & Ace 72 армированных (усиленных) частей. Размеры: линия шеи - 22 см в длину, в центре на лицевой стороне от линии шеи до нижней линии 139.5 см, ширина охвата 165 см. Длина от плеча до низа 156 см, длина рукава до верхней точки плеча 84 см, ширина груди 70 см, длина манжета 7х5 см прорезиненный материал. Армированная часть рукава 42 см. Расстояние между разрезом и армированной части груди составляет 20 см. Длина армированной груди 80 см, ширина армированной груди 50 см. Размер XL. 10 Полотенце - голубого цвета, сделано из 100% хлопка, размер: 24х16 см. 2 Простыня одноразовая - Простыня сделана из материала - Ace 7-размер 90*100см c клейким краем, может быть сложено с 5 сгибами, каждый из которых должен составлять 20см в высоту и 90см - в ширину. 2 Простыня одноразовая - Простыня сделана из материала - Ace 7-размер 100*120см c клейким краем, может быть сложено с 5 сгибами, каждый из которых должен составлять 20см в высоту и 90см - в ширину. 6 Простыня одноразовая - Простыня сделана из материала - Ace 7-размер 100*100см c клейким краем, может быть сложено с 5 сгибами, каждый из которых должен составлять 20см в высоту и 90см - в ширину. 1 Простыня - Простыня кардиохирургическая - общий размер: 274х320 см. Простыня Т-образной формы с опцией раскладных крыльев, сделан из 3-х разных материало: F808 (Sontara), водопоглощающий SMS PFG0734, операционная зона - прозрачная, клейкая пленка (9830). Части простыни не прошиты, а припаены термальной обработкой (процедура термического склеивания) для того чтобы обеспечить стабильную прочность и защитить струкутуру простыни. Размеры простыни: внутренние размеры: операционная зона груди составляет 30.5х38 см и нижняя операционная зона ( для ног ) 56х96.5 см с разницей в 15.25 см между верхней грудной операционной зоны и нижним. Внутренняя часть простыни имеет в 400% больше впитываемости. Над внутренней операционной зоны имеется водопоглащающая зона с размерами: 101.6х216 см, сделан из SMS материала. Поверх водовпитывающей области с левой и с правой стороны есть прикрепленные карманы из материала SMS, которые присоединены с клейким крючком, длина кармана 157.5 см, ширина 23 см, общее количество карманов 6, по 3 на каждой стороне. В дополнении идет крючок-лист для фиксации с верхней стороны с 4-мя отверстиями для фиксации анестезиологической части, также 2 крючка для фиксации в нижней части с 2-мя отверстиями в каждой боковой фиксации. Внешние размеры операционного поля: верхняя сторона имеет 2 крыла на левой и правой сторонах с общей длиной 152.4 см. 3 Мешок для отходов - Мешок для отходов операционной комнаты сделан из чистого PEVA 0.06m с общим размером: 50 см -/+1 см в ширину и 60 см +/- 1 см в длину, с задней стороны на мешке есть клейкий край 10х50 см с опцией пальцевых прижатий - функция легкого съёма пальцами. 250 Салфетки 10x10см - Стерильная марля с жидким абсорбентом впитываемостью выше, чем 550%. Внутренние слои - 1. Без ДЭГФ, 10 * 10 см общий размер 12 слоёв! 10 Салфетки размером (см):40х40 - Хирургические рентгенконтрастные салфетки сделаны из 100% хлопкового волокна степень впитывания меньше чем 10% от плотности ткани. Размеры: 40х40 см салфетки сложены 8 раз для того чтобы создать 4-х слойный впитывающий продукт. В нем есть рентгеноконтрастная полоска синего цвета, каждые 5 губок связаны вместе для легкого подсчета. 1 Лоток - глубокий лоток , сделан из Полипропилена 100 %, не содержит DEHP, Latex и PVC. Цвет: голубой. Длина 22 см, ширина 27 см, высота 5.08 см с тонким краем в 4 мм 1 "катетер Фоллея - 2х ходовой силиконовый катетер Фоллея - стерильный, предназначен для однократного применения, цветовая маркировка разьемов для точного определения размера, удобный замковый соединитель для надежного крепления кабелей. Изготовлен из 100% медицинского силикона. Размер: Fr 14. Общая длина катетера: 400 мм закрытый конец, 2 боковых отверстия - симметричный прочный баллон (объем баллона: 3 мл, 5-10 мл, 5-15 мл, 30 мл.) " 1 Мочеприемник - Состоит из емкости в 500 мл для определения почасового диуреза. Измерительная шкала: 0-20 мл +/- 1 мл , 20-110 мл +/- 5 мл, 110-140 мл +/- 10 мл, 140 -200 мл +/- 20 мл, 200-500 мл +/- 25 мл. Мочеприемник имеет встроенный опорожняющий колпачок, сегмент переполнения, обратный клапан, Сменная емкость для мочи в виде пластикового мешка объемом 2л с опорожняющим колпачком и механической защелкой трубки съемного мешка для его смены. Также в мочеприемнике встроен порт для отбора проб без иглы. Трубка подсоединения к катетеру длиной не менее 150 см. Наличие возможности взятия проб мочи из коннектора катетера, из мягкого мешка и непосредственно из 500 мл емкости урометра. Стерильный, однократного применения. Метод стерилизации: Этиленоксидом. | набор |
| 70 | Кольцо для пластики митрального клапана Profile 3D, размеры по заявке заказчика. | 1. Материал кольца: титановый немагнитный рентгеноконтрастный стержень, обернутый силиконом наружное покрытие плетенный полиэстер. 2. Наружное покрытие кольца выполнено из плетенного полиэстра. 3. На кольцо нанесены зеленые маркеры ориентации на фиброзные треугольники и маркер оптимального расположения швов. 4. Кольцо имеет передний и задний изгибы. Высота переднего изгиба не более 25%, высота заднего изгиба не более 15 % 5. Фиксировано на пластиковом держателе. Обеспечивает сохранение естественной систолической формы кольца клапана при подшивании кольца, завязывании швов, проверки компетентности клапана. 6. Упаковано стерильным в двойной асептический пакет 7. Выпускаются кольца 9 размеров- 24,26, 28, 30, 32, 34,36, 38,40 мм, | шт |
| 71 | Одноканальный датчик для инвазивного мониторинга кровянного давления (PTC-100) | Одноканальный одноразовый датчик для мониторинга внутрисосудистого давления с системой промывки для одновременной промывки обоих каналов. Чувствительность: 5 μV/V/mmHg±1%. Диапазон рабочего давления: -30 до 300 mmHg. Гистерезиз: ±1mmHg. Дрейф нуля со временем: <2mmHg/8ч. Защита от чрезмерного давления: 6464mmHg. Рабочая температура: от +15°С до 40°С. Время непрерывной работы: 168 часов. Температура хранения: от -25°С до +70°С. Выходное сопротивление: 270-330 Ом. Соединение с кабелем прикроватного монитора "телефоного" типа в защитном прозрачном футляре, для надежного скрепления и безопасной работы. Метод стерилизации: Этиленоксидом | шт |
| 72 | "Y" - образные адаптеры для коронарной перфузии | Этот адаптер имеет разъем люер - "мама"на одиночной трубке. Жесткий "Y" - образный переходник заканчивается двумя трубками 3,5"(8,9см) и 10"(25,4см) с зажимамис с цветными обозначениями и разъемами люер - "папа". | шт |
| 73 | Кольцо для аннулопластики трикуспидального клапанов Contour 3D, размеры по заявке заказчика | Кольцо для пластики трикуспидального клапана. Материал кольца: титановый немагнитный рентген-контрастный стержень, силикон, наружное покрытие плетенный полиэстер. Передняя часть кольца выполнена из плетенного полиэстра. На кольцо нанесены зеленые маркеры ориентации на фиброзные треугольники и маркер оптимального расположения швов. Кольцо не законченное по форме и имеет два приближенных друг к другу, регулируемых в процессе установки, закругленных конца. Профиль кольца не более 3,3 мм Фиксировано на пластиковом держателе. Обеспечивает сохранение естественной систолической формы кольца клапана при подшивании кольца, завязывании швов, проверки компетентности клапана. Упаковано стерильным в двойной асептический пакет. Выпускаются кольца 6 размеров- 26, 28, 30, 32, 34,36 мм | шт |
| 74 | Гелий медицинский | Медицинский гелий в баллоне. Объём гелия – не менее 33литров (при атм.давл). Упаковка – алюминиевый баллон бежевого цвета, конектор закрыт защитным пластиковым колпачком. Степень сжатия в баллоне 34bar (33,56атмосфер). Температура хранения/эксплуатации 18-25С | шт |

Наличие квалифицированного / сертифицированного специалиста с доступом работ на данных анализаторах.

п.п. 20. Глава 4 :

1) наличие регистрации  медицинских изделий в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения (за исключением незарегистрированных медицинских изделий, комплектующих, входящих в состав медицинского изделия и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения);

2)  медицинские изделия хранятся и транспортируются в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств, медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;

3) маркировка, потребительская упаковка и инструкция по применению медицинских изделий соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) срок годности  медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:

не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

9)  медицинские изделия по своей характеристике (комплектации) должны соответствовать характеристике (комплектации), указанной в объявлении или приглашении на закуп;

10)  медицинские изделия по ценовому предложению потенциального поставщика не должны превышать предельных цен по международному непатентованному названию и (или) торговому наименованию утвержденных в порядке, определенным уполномоченным органом в области здравоохранения в соответствии с правилами регулирования цен на лекарственные средства, а также предельных цен на медицинские изделия в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и системе обязательного социального медицинского страхования.

Главный  врач

КГП на ПХВ «Областная больница»                                                                                   Ю.Белоног