Приложение 2 к Тендерной документации

Технические спецификации закупаемых товаров

| № лота | Наименование закупаемых товаров | Характеристика | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Биопротез каркасный аортальный размеры по заявке заказчика | каркас-ацеталь-гомополимер, покрытый полиэстерной тканью, рентгеноконтрсатное кольцо и маркеры стоек каркаса. Обработка тканей:сурфактант-натрия додецил сульфат.размер калпана наружний диаметр каркаса 19 - 21 - 23 - 25 мм внутренний даметр каркаса 17,5 - 18,5 - 20,5 - 22,5 мм диаметр шовного кольца 25 - 27 - 30 - 33 мм, высота клапана 13,5 - 15 - 16 - 17,5, аортальная протрузия 11 - 12 - 13,5 15 | шт |
| 2 | Биопротез каркасный митральный размеры по заявке заказчика | каркас-ацеталь-гомополимер, покрытый полиэстерной тканью,рентгеноконтрсатное кольцо и маркеры стоек каркаса. Обработка тканей:сурфактант-натрия додецил сульфат.размер калпана наружний диаметр каркаса 27.0-29.0-31.0 мм внутренний даметр каркаса 24,0-26,0-28,0 мм диаметр шовного кольца 35-38-41 мм, высота клапана 19,0-20,5-22,0, желудочковая протрузия 14,0-15,5-17,0 | шт |
| 3 | Клапан содержащий кондуит | Cердечный клапан с открытой системой крепления створок - аортальный представляет собой вращающийся, двухстворчатый, низкорасположенный, искусственный сердечный клапан, однократного применения, стерильный. Отверстие изготовлено из 100% пиролитического углерода, а створки - из пиролитического углерода, полностью покрытого графитовой основой, пропитанной 20% вольфрамом. Сшивающая манжета изготовлена из титанового или кобальтового хрома, и полиэстерного материала. Сшивающая манжета клапана сделана из двойного полиэстерного велюра. На манжете имеются маркеры (три на аортальной манжете с интервалами 120 градусов). Размеры: 21-33. Диаметр тканевого кольца – 21.5, 23.5, 27.5, 29.5, 31.5, 33.5 мм. Диаметр внутреннего отверстия – 16.8, 18.8, 20.8, 22.8, 24.8, 26.8, мм. Площадь внутреннего отверстия – 2.02, 2.56, 3.17, 3.84, 4.59, 5.35 см2. Кондуит высокой порозности, представляет собой полиэстер двойного плетения, импрегнированный коллагеном Внутренний диаметр кондуита 24, 26, 28, 30, 32, 34 мм. Комплектуется ротатором. Длина кондуита 12 см. | шт |
| 4 | Пассивный электрод | пассивный электрод для абляции на открытом сердце | шт |

п.п. 20. Глава 4 :

1) наличие регистрации  медицинских изделий в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения (за исключением незарегистрированных медицинских изделий, комплектующих, входящих в состав медицинского изделия и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения);

2)  медицинские изделия хранятся и транспортируются в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств, медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;

3) маркировка, потребительская упаковка и инструкция по применению медицинских изделий соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) срок годности  медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:

не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

9)  медицинские изделия по своей характеристике (комплектации) должны соответствовать характеристике (комплектации), указанной в объявлении или приглашении на закуп;

10)  медицинские изделия по ценовому предложению потенциального поставщика не должны превышать предельных цен по международному непатентованному названию и (или) торговому наименованию утвержденных в порядке, определенным уполномоченным органом в области здравоохранения в соответствии с правилами регулирования цен на лекарственные средства, а также предельных цен на медицинские изделия в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и системе обязательного социального медицинского страхования.

Главный  врач

КГП на ПХВ «Многопрофильная областная больница»                                                                                   Ю.Белоног