Приложение 2 к Тендерной документации

Технические спецификации закупаемых товаров

| № лота | Наименование закупаемых товаров | Характеристика | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Микроскоп | Тринокулярный флуоресцентный микроскоп с цветной камерой 4Мп, Технические характеристики: - Оптическая система: оптическая ахроматическая система, скорректированная на бесконечность - Окуляры: широкопольные окуляры с высокой точкой обзора, поле зрения: 22мм, эффективное расстояние до зрачка: 19мм, настройка диоптрий +/-5 - Объективы: план-ахроматические объективы с оптикой, скорректированной на бесконечность 4X,10X,20X, 40X, 100X - Окулярный тубус: тринокулярный тубус Гемеля с углом наклона 30°, поворачиваемый на 360°, диапазон межзрачкового расстояния: 50-75 мм, фиксированный спектроскопический уровень R:T=80%: 20% - Револьвер объективов: пяти-позиционный револьвер объективов - Столик: механический столик 150x140 мм, диапазон перемещения: 76x50мм, точность: 0.1мм, с зажимными клипсами для образца - Конденсор: конденсор системы Келера N.A.1.25 (со слотами для фазово-контрастных и темно-польных вставок) - Фокусировочное устройство: встроенный цельно-металлический вылитый под давлением (HPDC) корпус микроскопа, точный механизм трансмиссии на регулировочных винтах. Ход фокусировки: 30мм, с настройкой натяжения и установкой верхнего лимита, шаг точной фокусировки: 0,002 мм - Осветитель проходящего света: с широким диапазоном напряжения 100В240В_AC50/60Гц, высокоинтенсивная светодиодная (LED) лампа 3Вт (прецентрированная), с настраиваемой интенсивностью - Флуоресцентный осветитель: однополосный флуоресцентный модуль (FITC) с встроенным LED (светодиодным) осветителем. Диапазон возбуждения – 440-470нм, дихроичное зеркало 495нм, фильтр эмиссии 525-550нм - Камера с адаптером: цветная ПЗС камера в комплекте, одна на выбор: камера-монитор или стандартная камера: Опция 1. Камера-монитор 4МП с экраном 10' дюймов, с наклоном ±15 градусов, наличие интерфейсов HDMI, WIFI, USB2.0, 12V3.3A источник питания, линия USB, кабель HDMI, карта памяти 8G SD, размер чипа 1/3" (с адаптером для микроскопа) для захвата изображения и видео. Встроенное программное обеспечение для базовой обработки и архивирования изображений (редактирование, пометки, базовые измерения, фигуры). Опция 2. Стандартная камера 4МП, наличие интерфейсов HDMI, USB2.0, 12V3.3A источник питания, кабель USB, кабель HDMI, размер чипа 1/3" (с адаптером для микроскопа) для захвата изображения и видео. Устанавливаемое на ПК программное обеспечение для базовой обработки и архивирования изображений (галерея, редактирование, пометки, базовые измерения, фигуры). Комплект поставки: - Прямой лабораторный микроскоп 1 шт; - Однополосная флуоресцентная LED приставка, фильтр B1, 470nm, с LED лампой 1 шт; - Камера для микроскопа, 4МП (без планшета) с адаптером 1 шт; - Набор реагентов «Непрямой иммунофлуоресцентный анализ для определения антител к ядерным и цитоплазматическим антигенам в человеческой сыворотке» на 120 тестов; - Набор реагентов « Непрямой иммунофлуоресцентный анализ для определения антител IgG к нативной ДНК в человеческой сыворотке» на 60 тестов; - Набор реагентов «Иммунодотинговый анализ для качественного определения антител IgG к ядерным и цитоплазматическим антигенам в человеческой сыворотке или плазме (Мембрана с двухцепочечной ДНК, нуклеосомой, гистонов, Sm, SSA/Ro 60 (очищенные), P0, Jo-1 RNP (68 кD, A,C),SS-A/Ro 52, SSB, SCL-70 , CENP-B (человеческий рекомбинантный)» на 20 тестов Гарантия 12 месяцев | шт |
| 2 | Стерилизатор | Стерилизатор паровой медицинский с горизонтальной камерой. Назначение: - для стерилизация водяным насыщенным паром под избыточным давлением изделий медицинского назначения из металлов (хирургические инструменты и др.), стекла (лабораторная посуда и др.), резин ( хирургических перчаток и др.), изделий из текстильных материалов и других медицинских принадлежностей, воздействие пара на которые не вызывает изменения их функциональных свойств. Наличие укороченного режима используемого как прогревочный режим, не предназначенный для стерилизации материалов и инструментов. Наличие встроенного автоматического парогасителя. Материал исполнения камеры стерилизационной и парогенератора – нержавеющая сталь Технические характеристики: - давление исходной воды не менее 230 кг/см2 - остаточная влажность простерилизованных материалов не более 1,5% - норма расхода воды за один цикл работы стерилизатора не более 100 литров - рабочее давление пара в парогенераторе и стерилизационной камере: не более 0,22 МПа - объем стерилизационной камеры не менее: 100 дм 3 - внутренний диаметр стерилизационной камеры: не менее 400 мм - количество режимов стерилизации: 2 - параметры первого режима стерилизации: рабочее давление 0,2 МПа, температура 132 0С, время стерилизационной выдержки не менее 20 мин - параметры второго режима стерилизации: рабочее давление 0,11 МПа, температура 120 0С, время стерилизационной выдержки не менее 45 мин - напряжение питания: 380В - частота: 50/60 Гц - номинальная мощность не более 10 кВт - высота загрузки 850 (+/- 20) мм - габариты: не более 1250*620*1500 мм - масса: не более 230 кг - норма расхода воды за 1 цикл работы стерилизатора не более 100 литров Комплектация поставки: - стерилизатор паровой: 1 шт - умягчитель 1шт - прокладка 6 шт - фильтр воздушный 6 шт - вставка плавкая 3 шт - манометр 2 шт - клапан предохранительный 2 шт - электронагреватель трубчатый 9 шт - контактор 2 шт - мановакуумметр2 шт - клапан обратный 4 шт - прокладка парогенератора 6 шт - эксплуатационная документация: паспорт стерилизатора, паспорт сосуда работающего под давлением, паспорт электроконтактного манометра, паспорт мановакуумметра, паспорт клапана предохранительного, паспорт парогасителя Доставка, монтаж и подключение к коммуникациям стерилизатора. Запуск, проверка рабочих режимов при полной загрузке. Обучение персонала. Все расходы связанные с пуско-наладочными работами , монтажом оборудования включены в стоимость и оплачиваются Поставщиком. Гарантия не менее 12 месяцев. | шт |
| 3 | Назо-кишечный зонд | Для длительного энтерального питания СН 12, с прямым соединением и со стилетом из нержавеющей стали, длиной 120 см. Прозрачные, изготовлены из мягкого полиуретана, гибкие. Не содержит DEHP. С рентгеноконтрастными полосками и разметками длины для легкого и безопасного размещения. Утяжеленные наконечники из вольфрама для точного размещения в тонкой кишке. | шт |

и. о    Генерального  директора

КГП на ПХВ «Многопрофильная областная больница»                                                                         Амрин С.О